品牌：伊特克斯
型号：Lab2000-1200
技术参数
1.1．尺寸：1200mm（长） ×900mm（高） ×750mm（宽）。
1.2．材质：全不锈钢结构（Type 304）， 厚度 3mm 。
1.3．过滤器：孔径 0.3 微米
1.4．氯丁橡胶手套防紫外线：厚度 0.4mm，手套口 8 英寸，硬铝合金手套口（经过防腐蚀处理，阳极氧化铝，耐电解液及有机溶剂腐蚀）, 口径 220mm。
1.5．窗口：前倾斜设计的操作面，可拆卸的 8mm 安全钢化玻璃前窗，贴防紫外线膜，耐磨、抗腐蚀、透光性好、密封圈采用 3/8 英寸厚的 OMEGA 密封圈
1.6．使用时可保持一定的正负压力（-10mbar-10mbar）
1.7．箱体配置有防反射的紫外灭菌灯（表面消毒级）照明节能灯，光线柔和。
1.8．泄漏率：≤0.001vol%/h。
1.9．箱体内设有多孔电源接线板（电源：220V±10%  50Hz±10%）
1.10. 箱体可设置 4个标准 KF-40 接口。
1.12. 钢结构支架加强设计，含脚轮高 950 mm，安装有万向脚轮。
2、过渡舱
2.1．形状：圆柱形（304 不锈钢），与手套箱连接，采用轴锁式大过渡舱门，易于操作。 2.2．尺寸：直径≥360mm，长 600mm 大过渡舱，活塞门，过渡舱内有可滑动托盘，抛光； 2.3.箱体右侧设置一小过渡舱，右侧规格为：直径 150mm，长 300mm， 手动阀门控制抽气和补气；
2.4．托盘：不锈钢，可自由移动延伸(大过度舱配置)
2.5．真空度≤1bar (大、小右过度舱均要求抽真空带显示)
3、控制系统
3.1．方式：包括自诊断、断电自启动特性，具备压力控制和自适应功能。 自动控制、循环控制、密码保护、真空室控制采用 LCD 显示。单元控制采用西门子 PLC 触摸屏。
3.2．压力控制：控制箱体、过渡舱的压力在某一设定值。
a) 用户可以在+12.5 至-12.5 毫巴之间任意设定工作压力区间，PLC 将自动调控箱体压力在设定范围内。工作压力区间的默认值为-1 至+3 毫巴。
b) 箱压大于 12 毫巴时，PLC 自动开启安全阀泄压，保护手套、设备和箱体内的材料。
c) 使用脚踏开关，对箱压进行微调。
3.3．脚踏板：可控制手套箱的压力、方便操作。
4、循环系统（含净化再生系统）
4.1. 德国 BASF、美国 UOP 净化材料、德国宝德阀门。主机系统集成模块化设计，全自动 电控气路电磁阀组、PLC 控制、电路、循环泵、净化住、显示器集成一个独立的净化器，构成紧凑、简约的系统.
4.2．控制：水、氧控制在小于 1PPm
4.3. 调节装置：通过 PLC 触摸式调节（加热、抽空、净化、再生）全过程除 2.5 小时通气无须人为监控。
4.4．工作气体：He.N2/或 Ar 气（气体循环）
4.5．循环风机：0-100m³ 高速变频风机，微处理器控制，经过压力测试的不锈钢装置。
4.6．净化柱：单净化柱，进口净化材料德国 BASF 除氧材料 5kg，美国 UOP 高效吸水材料5kg，极高的寿命度，保证用户在使用过程中产品的净化能力长效持久。除水能力 2.2 ㎏吸氧能力 63L。
4.7．净化阀：全自动电气动阀。
4.8．过滤器：采用符合 HEPA 标准的 0.3 微米孔径滤网的高效率过滤器。
4.9、再生：用于净化系统再次利用,使其活化;再生需要氦气/H2 、氮气/H2 或氩气/ H2 的混合气体，其中 H2 占 10%。
4.10、为了防止有机溶剂对净化柱的影响，再生气先进流量计再进净化柱。
5、显示系统
德国 SIEMENS，单元控制采用西门子 PLC 触摸屏。中英文双语可切换。
6、水分析仪，(国外进口) 品牌: 英国 MICHELL/（依照客户使用环境决定）非国产或国内组装，第三方数据保证可信性。
1) 测量范围：0-1000ppm
2) 精度： ±1% ppm
3) 显示：分析仪的输出连接到 PLC，检测数值在触摸屏上显示，可以设定报警值。
4) 控制：可以根据用户的设定对气体循环系统进行控制，实现循环降。
5) 环境：－10℃—50℃
7、氧分析仪，(国外进口) 品牌: 美国 Avcray（依照客户使用环境决定）非国产或国内组装，第三方数据保证可信性。
1) 测量范围可设：0-1000，ppm
2) 环境：－10℃—50℃
3) 精度： ±1% ppm
4) 安装位置：氧传感器安装在箱体上，无论气体循环与否，氧传感器不间断地检测箱体内气氛，显示手套箱内的氧含量。
5) 传感器：电化学电池，其优点是零点准确、漂移小、避免了其他电池材料容易被腐蚀；更换成本低（只更换氧电池）。
6) 显示：分析仪的输出连接到 PLC，检测数值在触摸屏上显示，可以设定报警值。
7) 控制：用户可以选择自动循环功能，把手套箱内的氧含量维持在用户的规定范围之内。
8、真空系统
真空泵选用英国 Edwards 真空泵，型号 RV12 泵，抽速 12m³/h，极限真空 2x10-3 毫巴。可分别对过渡舱进行抽真空，并可实现随时单独控制。 (国外进口)
9、箱体自动清洗
自动气控电镀板；箱内气体自动清洗功能用户设定清洗时间，再触摸屏上点触启动按键，系统将开始清洗箱体，到设定的时间是自动停止。增加真空泵启停时间控制。自动箱体清洗功能。不同性质的气体环境更换及误操作进水、氧后快速箱体自动清 洗。箱体自动清晰阀门至箱体管道集成处要 KF25 含钢丝朔料管牢固连接，外部 KF25 宝塔接头。
10.有机溶剂吸附系统：为防止有机溶剂对净化柱的影响，串联一个溶剂柱到手套箱系统中，可有效去除系统挥发 出来的溶剂，媒介主要为优质高效活性碳。有机溶剂吸附系统填装料为经过水洗烘干的高效活性炭，填装量为 7KG，安装于箱子底部。
11.	工业空调系统
箱体温度在15-45℃可调；温度精度±2摄氏度，自动控制温度，工业空调安装在箱体顶部，控温系统在箱体侧边，有独立支架；湿度工作环境65%。
主要配置及供货范围：
	序号
	配置
	单位
	数量
	生产商/品牌
	备注

	1
	箱体
	台
	1
	Etelux
	304 不锈钢 厚度 3mm

	2
	过度舱
	套
	1
	Etelux
	304 不锈钢

	3
	控制系统
	套
	1
	德国 SIEMENS 欧姆龙电子
器件等
	进口组装

	4
	循环系统（含净
化再生系统）
	套
	1
	德国 BASF、美国 UOP 净化材
料、德国宝德阀门
	进口组装

	5
	显示系统
	套
	1
	德国 SIEMENS
	进口

	6
	手套
	双
	1
	美国
	进口

	7
	管道接口
	套
	1
	法国乐可力
	进口

	8
	压力表
	套
	2
	德国 Wika
	进口

	9
	PLC 水分析仪
	台
	1
	英国 Michell
	进口

	10
	PLC 氧分析仪
	台
	1
	美国 Avcray
	进口

	11
	真空泵
	台
	1
	Edwards
	进口

	12
	有机溶剂吸附
	套
	1
	Etelux
	304 不锈钢

	13
	工业空调系统
	套
	1
	Etelux
	



