质谱仪技术指标比选公告
一、应用需求：
在线质谱仪可执行催化反应、吸附／脱附、TPD、TPR、TPO、TPRx、脉冲反应等过程的在线气体分析；并且可以与TGA（热重分析仪）、IR（红外）、催化剂评价装置、化学吸附仪等仪器联机使用，进行逸出气体的在线检测，分析快速、灵敏，操作方便，性能稳定。
二、技术指标：
1.质量数范围： 0.4 – 200 amu

2.灵敏度：100%至100 ppb
3.稳定性： 24小时峰高变化小于0.5%

4.进样系统： 2 米长，内置石英毛细管，外部为不锈钢套，柔韧，弯曲方便

5.加热温度至200(标准）℃

6.测量速度：高达1000次测量/秒
7.300毫秒内对于气体浓度的变化做出响应

8.独立旁路取样系统

9.离子源：电子轰击离子源，径向对称设计，镀金

10.软离子化功能，分析复杂组分，例如无干扰区分CO/CO2

11.双灯丝设计，铱灯丝，氧化钍涂层，寿命长

12.检测器：Faraday / SEM 双检测器

13.最小检测分压 5*10-14 mbar

14.真空系统：Edwards 80 l/sec超高真空（UHV）涡轮分子泵、隔膜泵各一套、超静音，无油，免维护
15.最小扫描步阶：0.01 amu 

16.测量通道：>200个，MID 模式

18.软件：专业版定量分析软件，多达32种气体/蒸气的定量分析

1）. 可以实时记录、显示实验过程和实验参数

2）. 定量数据分析：

3）. 具有动态数据交换能力DDE，将数据输出到其他格式，如EXCEL

4）. 软离子化技术：选择性分辨复杂气体和蒸气中成份

5）. 离子源控制.
