| 零件热处理炉需求和设备情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、使用需求 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 零件 | 球径40mm空心金属球，10g重，镜面级光洁度，易氧化；一炉至少放入8只 |  |  |
| 2 |  | 真空度 | 带料架，无零件，冷态优于5E-4Pa，700度下优于1E-2Pa，压升率＜0.5Pa/h （建议采取措施保证料架位置实际真空度更接近测量值，如在管堵上加工出通气孔） |  |  |
| 3 |  | 温度 | 600~900度下： a）升温速度＞10℃/min，恒温控温±1℃，保温后降到400℃降温速度5℃/min； b）参照国标5点测温，均温区＞φ100×500，均温性±3℃ |  |  |
| 4 |  | 炉体 | 隔热好，取放零件方便 a）热处理时1～2路监测偶测量零件附近的温度，位置可调； b）石英管抽气侧另端，方便放入零件，卡箍快接气密锁紧； c）抽气和进气时采取措施，避免零件和料架摩擦产生划痕（如流量计控制缓慢充气） |  |  |
| 5 |  | 料架 | 可以采用石英舟的样式，稳定可靠，不能因碎裂损伤零件。 |  |  |
| 6 |  | 炉管 | 确保质量和可靠性。如采用石英管，建议用高等级石英材料，严格把控材料纯度、缺陷和应力等级。出厂附带石英管的材质检测报告。 |  |  |
| 7 |  | 可靠性 | a）至少700度下稳定运行8小时；b）易损件更换或维护方便； c）温控表、加热丝、真空泵、真空阀、真空规、冷水机等核心器件，优选国产一线品牌，真空泵和真空阀门性能过硬，优选一线品牌主流产品，如分子泵选科仪。 |  |  |
| 8 |  | 异常情况 | 温控、真空、水冷等异常时，有妥善的应对措施，如声光报警（报警声音超过60分贝）； |  |  |
| 9 |  | 其他 | a）过程中自动采集温度和真空度数据，并能够导出，方便处理数据画图等； b）管体两端配水冷法兰； c）管体、加热丝、密封圈、热电偶等易耗品，必须可靠耐用，并随货提供足够备件。 |  |  |
| 二、网上必选考核点 |  |  |  |  |  |
| 比价项目 |  |  | 指标要求 | 优选方向 |  |
| 热态真空 |  |  | 优于1E-2Pa | 更高的真空度如优于5E-3Pa或更高 |  |
| 压升率 |  |  | ＜0.5Pa/h | 更低的压升率 |  |
| 均温性 |  |  | ±3℃ | 更小的温度偏差 |  |
| 管件 |  |  | 业内常用的管件材料 | 级别更高更可靠的材料 |  |
| 核心器件 |  |  | 国产一线品牌 | 品牌型号配置更高、更稳定可靠的组件，如分子泵、前级泵、真空阀、真空规、温控表、热电偶、加热丝、冷水机等 |  |
| 设备总体功能 |  |  | 700度下连续稳定运行时间8h；声光报警；数据采集 | 更好的满足需求； 连续稳定运行时间更长； 突发情况应对更好； 软件使用、数据监控、更易用更人性化 |  |