高档彩色多普勒便携超声诊断仪

设备技术规格

设备用途说明：

主要用于腹部、血管、心脏、浅表组织/乳腺和科研工作；该设备的整体功能必须具有世界领先水平，系统必须具有升级能力的设计，以满足将来扩展的新技术之临床应用的需求

主要技术规格及系统概述：

高档彩色多普勒超声诊断仪包括：

彩色监视器：≥15英寸高分辨率彩色LED显示器

*主机重量（含电池）：≤5kg

*主机探头接口：≥2个，非扩展接口(提供图片证明)

电池的续航时间（实时扫查下）：≥60分钟

*操作键盘：物理键盘，机械式轨迹球控制

可配置放置便携机的专用台车，带储物盒功能

全数字化超宽频带波束形成器：数字通道≥28600

数字化高分辨率二维灰阶成像

谐波成像技术

彩色多普勒

能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图

M模式

脉冲波多普勒，连续波多普勒

实时血流三同步

血流的自动频谱包络分析测量

实时空间复合成像技术，同时用作发射和接收。≥7线，可做曲别针实验

自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率

频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合

*多取样门脉冲多普勒技术：可同时取样不少于3个PW取样门，并能实时显示多个取样门的频谱图像（提供图片证明）

*自动多普勒血管追踪技术：能自动寻找血管并把彩色取样框和PW的取样门定位到血管上。自动调节彩色框偏转、彩色框位置、PW取样门位置、PW取样线偏转

智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像

测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式）

一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流
速、压力、流速比等）

产科测量，具有产科应用软件

多普勒血流测量与分析

全自动血流多普勒包络分析

测量赋值功能：可以把常规测量赋值到带标签的测量上。

一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理软件：

超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现

病案管理部件包括：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等

云端互联功能

*支持手机扫描二维码调阅观察原始图像信息，支持云端自动存储，导出，分析，测量，编辑等功能

*超声主机自带通讯模块，无需借助wifi，即可支持实时远程超声会诊。

*支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，包括深度、增益、测量、冻结、存图等

输入/输出信号及参考信号：

输入：网络

输出：HDMI，S-video，VGA，USB

图像管理与记录装置：

固态硬盘≥200G

图像可存储为PC兼容格式

USB接口支持打印和数据输出

技术参数及要求：

探头规格：

支持探头类型：凸阵，线阵，相控阵

线阵探头有效阵元≥192

二维图像主要参数：

常用探头工作频率范围

- 3.2.1.1凸阵探头频率1.0-5.0MHz

- 3.2.1.2线阵探头频率5.0-15.0MHz

扫描速率

- 相控阵，18cm 深度时，全视野扫描帧率≥80帧/秒

- 凸阵探头，18cm深时，全视野扫描帧率≥80帧/秒

发射声束聚焦≥4段

接收方式：可视可调动态范围≥180

二维灰阶≥256

数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥14 BIT

电影回放：灰阶图像回放≥16000幅。

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节

增益调节：TGC分段≥8

谐波：所选探头均支持脉冲反相谐波

扫描深度≥28cm。

频谱多普勒成像技术参数：

支持方式：PWD、CWD、HPRF

最大测量速度：PWD：血流速度最大8.5 m/s
CWD：血流速度最大35 m/s

最低测量速度：≤3 mm/s（非噪声信号）

显示方式：B、 B/PWD、B/CW、B/HPRF,、B/M、B/B、B/CFI/D

电影回放：≥400秒，Doppler及M型电影回放时可以测量和计算

零位移动：≥8级

取样宽度及位置范围：宽度 1–30mm（提供图片证明）

彩色多普勒

显示方式：能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

彩色显示帧频：
相控阵探头，18cm深时,全视野彩色显示帧频≥15帧/秒
凸阵探头， 18cm深时,全视野彩色显示帧频≥9帧/秒

偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°~+30°（提供图片证明）

显示控制：零位移动≥8级可调，黑白与彩色比较双实时彩色对比

彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图

超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调。

注：*为必须符合项目，如不符合将导致废标。