附件17：采购配置清单

| 品牌 | 天忠诚 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 手术头架 | 维修内容 | 数量 |
| 多功能底座 | - 定制插杆适配各手术床 - 更换绝缘垫 - 处理长杆划痕 - 移动连接器螺丝滑扣，重新套丝 | 3 |
| 球头万向轴 | 万向球零件老化，锁死，无法转动，更换全新万向球部件 | 3 |
| U型头夹 | 齿面磨损严重，需要重新加工，更换配件 | 3 |
| 成人头钉 | 头部磨损严重，需要增加头钉一套 | 3 |
| 儿童头钉 | 头部磨损严重，需要增加头钉一套 | 3 |
| 头托 | 更换硅胶垫 | 3 |
| 消毒盒 | 增加消毒盒 | 3 |

| 品牌 | 德国DORO/美国MAYFIELD | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 手术头架 | 维修内容 | 数量 |
| 多功能底座 | - 定制插杆适配各手术床 - 更换绝缘垫 - 处理长杆划痕 - 移动连接器螺丝滑扣，重新套丝 | 2 |
| 球头万向轴 | 万向球零件老化，锁死，无法转动，更换整个万向球部件 | 2 |
| U型头夹 | 双齿面磨损严重，单钉加压螺丝滑扣，需要重新加工，更换配件 | 2 |
| 成人头钉 | 头部磨损严重，需要增加头钉一套 | 2 |
| 儿童头钉 | 头部磨损严重，需要增加头钉一套 | 2 |
| 头托 | 没有头托，需要增加头托 | 2 |
| 消毒盒 | 没有消毒盒，增加消毒盒 | 2 |