设备清单及技术参数

一、产品品牌、货物名称及数量

| 序号 | 产品品牌及货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 百仑50升2联不锈钢发酵罐 | 1 |
|  | 罐盖提升 | 2 |
|  | 自动灭菌（宝德、盖米气动隔膜阀） | 2 |
|  | 空气流量自动控制（热质量流量计福特林） | 2 |
|  | 压力自动控制（宝德隔膜式调节阀） | 2 |
| 2 | 百仑5升4联平行玻璃发酵罐 | 1 |
| 3 | 含现场公用管道硬连接 |  |

二、交货期及质保期

交货期：签定合同后45个工作日发货；

质保期：一年。售后服务为设备出现故障需要现场维修的保证在24-48小时到达现场维修。

三、技术参数

1. 50升2联不锈钢发酵罐组成及描述

1.1 罐体及功能

公称容积: 50L+50L； 径 高 比: 1:2.3-2.5； 装液系数：70%； 罐体：主体材质为全不锈钢316L罐体，夹套304不锈钢，罐内无死角；带发酵罐专用取样、放料阀，移种管道。采用大视角长条观察视镜，12V安全视灯，带有温度、PH、 DO、消泡1个、投料接种口1个、补料口4个 、排气口1个（冷凝器）及多个备用口，所有接口均采用国际标准圆累纹接口,焊缝坚固整齐美观,所有管路阀门设计符合GMP标准； 罐底：圆弧罐底，底阀为专用罐底隔膜阀，无死角和积液，可高压蒸汽灭菌； 取样阀：无菌隔膜取样阀，蒸汽灭菌无死角； 罐压：罐体设计压力0.3Mpa 。夹套设计压力0.35Mpa ； 罐体表面处理：内表面镜面抛光，抛光精度＜Ra0.4， 罐盖提升：电动线性提升，安全便捷；

灭 菌: 原位蒸汽自动灭菌灭菌温度100-130℃.所有操作阀门设计在正面操作。灭菌的同时可以搅拌，可以彻底的对培养基进行消毒。与物料接触部件按照GMP标准设计，使用隔膜阀。

接 种:酒精火焰接种。

1.2、技术参数

转速系统 （1）搅拌方式: 罐顶机械搅拌系统，约翰克兰单端面机械密封； （2）搅拌桨形式: 底层六直叶，2层四斜叶下压式搅拌桨，机械压迫式消泡桨（一级）、桨叶高度可调， （3）四块档料板；（可根据发酵工艺的特殊要求更换不同类型的搅拌桨）； （4）电机选型，ABB电机，功率：1KW,变频器为ABB，无级调速； （5）转速：50~800rpm，精度：±1rpm;

PH控 制系统 （1）瑞士原装进口汉密尔顿可耐高温消毒的玻璃凝胶电极和屏蔽导线； （2）PID智能模糊控制，2路蠕动泵自动补酸/碱；可使酸碱度的控制性能非常优良； （3）电极可重复灭菌，校正功能完全由系统软件自动校正， （4）显示范围：0.00~14.00±0.01，全自动范围:2~12ph; 控制精度:±0.02ph, 分辨率:0.01ph； （5）配置耐高温补料瓶及过滤器、316L补料针。

DO控 制系统 （1）瑞士原装进口汉密尔顿耐高温消毒的电极和屏蔽导线； （2）采用智能PID控制，可与转速、补料关联；使溶解氧参数的控制达到了很理想效果； （3）电极可重复灭菌，校正功能完全由系统软件校正; （4）范围：0~100%，控制精度:±3%; 分辨率:0.1%；

温度控制系统 （1）电极： PT100电极检测，串级自动控制； （2）结构：采用外循环水箱加热结构，德国威乐循环泵循环控温，有空气自逸功能和断水、超温保护功能，加热器带温度保护和液位双重保护功能，防止断水干烧，具有良好的热交换效率； （3）测量范围：0-150℃，控制范围:冷却水温度+5~65℃； 精度:±0.2℃； 分辨率:0.1℃；

泡沫控制系统 （1）消泡电极：百仑TB电极检测 （2）消泡方式：用机械消泡与化学消泡结合的方式，耙式刮泡桨有效打碎泡沫，起到初步消泡作用，在一般泡沫产生速度不是很快的反应中可以有效消泡，如果泡沫产生过快，超出消泡桨破碎能力，蠕动泵自动关联补泡敌。 （3）程序：电极自动检测泡沫，沃森马龙蠕动泵自动添加消泡剂。加量累计显示记录，自动控制； （4）范围：灵敏度：100-100000Ω。 （5）配件：耐高温补料瓶、呼吸过滤器、316L补料针、硅胶管；

补料控制系统 （1）补料泵：四台蠕动泵，自动控制，具备完善的补料系统; （2）程序：可设定补料泵的开关周期，有手动、自动、关闭三个档位相互切换，显示补料量累计; （3）配件：耐高温补料瓶、呼吸过滤器、316L补料针、硅胶管；

通 气系统 （1）通气量：按1：2VVM以上配置； （2）转子流量计+质量流量计自动调节，根据工艺要求调节气体的流量； （3）空气经精过滤器过滤进罐内，采用精度为0.01μm的除菌过滤器； （4）罐内空气分布器均布气体；管道设有止回阀，有防物料倒流，确保安全并大大延长使用寿命；

罐压系统 （1）压力电极检测罐压，控制阀自动控制尾气排放； （2）现场压力表显示罐压，显示范围：0-0.3MPa；

管道、阀门 所有与物料接触的金属零部件、管道材质均为SUS316L不锈钢，移种管道带蒸汽灭菌。非金属零部件要求耐高温、防腐、无毒、环保，针阀、球阀。

1.3 控制系统

BLBIO-- B型控制系统：现场不锈钢控制器，下位机为西门子S7-200系列PLC控制系统，它是一种成熟、稳定、通用型的PLC，能适合自动化的各种应用场合，尤其是生产制造过程控制中的应用。其模块化，易于实现分布式的配置以及易于掌握等特点，西门子PLC控制核心已成为实施生物反应过程控制中既经济又先进的控制体系,系统采用触摸屏显示、现场直接操作（菜单式），全中文菜单与界面；也可以与上位计算机进行数据传送，采样并显示罐体数据，系统数据的浏览分析，读取设定。 采用15英寸一体化工控机液晶触膜屏作为显示界面，显示内容丰富齐全, 人性化画面简单明了，操作简单方便。而且互不干扰。该控制系统能适应不同的传感器和执行机构的范围的输出输入信号，带有信号防干扰系统。 控制和显示参数：温度、搅拌转速、pH、溶氧、消泡、空气流量等参数并可计算间接参数。 可带升级配置（软件功能已有，硬件以后升级）光照、空气流量、压力、发酵液体积、排气O2、排气CO2、OUR、CER、RQ、Kla、ECO2、EO2。菌量、糖、氮、补料、效价等。 1．控制方式 ①手动控制方式：可以设定开阀比例或阀门开度②自动控制方式：可以选择PID连续或PID开关方式控制③顺序控制方式：对所有的控制参数可以预先设定至少10个控制段，以实现自动分段控制④遥控方式：可接受上位机控制⑤关联控制：溶氧可以选择转速、空气流量、罐压、补料等进行控制；pH可以选择加酸加碱来控制 计量功能：可以对补料、泡敌、酸碱等计量。 控制器能同时控制2~12个发酵罐，各个罐可以同时工作，互不干扰。 X Y轴实进走向图，可以对图形任意展开和收缩显示，帮助操作着判断参数之间的相互影响，从而对发酵过程进行快速修改和调整 数据处理功能，能显示、分析所有参数的趋势曲线，能存储、显示、分析所有参数的历史曲线 能显示所有参数的批号报表，能直接用优盘拷贝数据 数据存储格式与EXCEL兼容，可至EXCEL平台处理 控制器自我保护功能：可设置密码（至少3级），其他人无法修改发酵参数；且控制器不因断电而丢失各参数的设定值，能对各参数进行程序控制， 每个参数的时间显示记录间隔可以任意调整，可以同屏进行二个参数的设定及校正 9.在控制器上显示的防真的运行状态，面板状态流程指示系统，流程硬件与动作状态显示灯，用于了解各有关器件（如蠕动泵、循环泵、加热、搅拌等）工作状态，可用来作为故障判别显示 10．每个参数的变速器都为独立模块，互不干扰，便于维修 11.PH、DO等参数控制方式及相关联的控制程序可以随意调整

1.4 发酵罐主要部件

| 序号 | 名 称 | 说 明 | 数 量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐 体 | 主体材质采用316L+304夹套 | 2 | 百仑科技 |
| 2 | 联轴器 | SKF | 2 | 瑞典 |
| 3 | 搅拌电机 | ABB | 2 | 美国 |
| 4 | 调 速 器 | ABB | 2 | 美国 |
| 5 | 现场控制系统 | 德国西门子S7-200系列PLC控制系统+15英寸触摸屏+控制线路板+电箱及各类电器.包括机柜、控制核心、信号采集、变送器、功率驱动等各类执行元件 | 1 | 百仑科技 |
| 6 | 转子流量计 | 2VVM | 2 | 成丰 |
|  | 质量流量计 | 2VVM | 2 | 福特林 |
| 7 | 空气过滤器 | 0.01μm φ50 | 2 | 上过 |
|  | 滤壳 | 316L不锈钢 | 2 | 百仑 |
| 8 | 呼吸过滤器 | Sartorius φ37 | 2 | Sartorius |
| 9 | 补料蠕动泵 | 0-150ml/min | 2 | 兰格/思诺 |
| 10 | 酸蠕动泵 | 0-150ml/min | 2 | 兰格/思诺 |
| 11 | 补碱蠕动泵 | 0-150ml/min | 2 | 兰格/思诺 |
| 12 | 泡敌蠕动泵 | 0-150ml/min | 2 | 兰格/思诺 |
| 13 | PH电极 | 汉密尔顿 | 2 | 瑞士 |
|  | 护套 | 316L | 2 | 百仑 |
|  | PH电缆 | 汉密尔顿3m | 2 | 瑞士 |
| 14 | DO电极 | 汉密尔顿 | 2 | 瑞士 |
|  | 护套 | 316L不锈钢 | 2 | 百仑 |
|  | DO电缆 | 汉密尔顿3m | 2 | 瑞士 |
| 15 | 温度电极 | PT100 | 2 | EYC |
|  | 护套 | 316L不锈钢 | 2 | 百仑 |
| 16 | 消泡电极 | BL-T200 | 2 | 百仑 |
| 17 | 夹套安全阀 | DN15 | 2 | ＯＲ |
| 18 | 循环泵 | 25-6 | 2 | 威乐 |
| 19 | 气动隔膜阀 | DN8-DN15 | 10 | 宝德/盖米 |
| 20 | 手动隔膜阀 | DN8-DN15 | 12 | 宝德/盖米 |

1.5 备品备件

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 产 地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸过滤器 | 0.2μm，φ37 | 6只 | 德 国 |
| 2 | 进气过滤器 | 0.01μm φ50 | 4只 | 上 海 |
| 3 | 补料瓶 | 2000ml | 4只 | 上 海 |
| 4 | 补料瓶 | 5000ml | 4只 | 上 海 |
| 5 | 补料瓶两通接口 | 通用 | 8只 | 上 海 |
| 6 | PH标准液 | 通用 | 2套 | 上 海 |
| 7 | 单孔补料插针 | 通用 | 6套 | 上 海 |
| 8 | 硅胶塞 | 通用 | 50只 | 上 海 |
| 9 | 硅胶管 | 16# | 20米 | 上 海 |
| 10 | 硅胶管 | 25# | 20米 | 上 海 |
| 11 | O型圈 | 通用 | 20个 | 上 海 |
| 12 | 保险丝 | 5A/10A | 10个 | 上 海 |
| 14 | 设备操作说明书 |  | 1套 | 上 海 |
| 15 | 产品合格证书 |  | 1套 | 上 海 |
| 16 | 验收单 |  | 1套 | 上 海 |

2. 5升4联平行玻璃发酵罐

概 述：5升发酵罐组成。

2.1 罐体及功能

公称容积：5升， 径 高 比: 1:2.3（可按需定制）； 装液系数：70% ，4台发酵罐独立运行，由一套控制系统集中控制。 耐高温、耐酸碱、耐腐蚀的硅硼玻璃筒,上下封头为316L的不锈钢，操作清洗很方便；不锈钢抛光精度Ra≤0.4；与物料接触部分保证是316L，符合GMP标准。设备加工精制，美观能与进口设备比美。罐体功能:进气灭菌过滤器、排气冷凝器、含空气分布器的进气系统、火焰接种口（也是投料口与清洗口）、放料口、取样口、补料口；自动控制参数的电极分别是：PH电极、DO电极、消泡电极、温度电极口；四台蠕动泵自动控制分别补酸/碱/泡敌/培养剂； 通 气：采用一路深层通气，转子流量计显示，根据工艺要求调节气体的流量，罐内空气分布器均布气体；采用精度为0.01μm的除菌过滤器（德国Sartorius产品） 搅拌系统: 机械搅拌系统,采用高精度伺服电机，电机可快拆，功率0.4KW，约翰克兰品牌无菌机械密封,采用316L不锈钢专用搅拌轴材料，精密加工，具有理想的动平衡性能，刚性好，长期使用不变形；整套系统安全稳定且寿命长； 搅拌形式: 直叶和斜叶二级搅拌桨、机械压迫式消泡桨（一级）、四块档料板； 发酵酸碱度控制功能：采用智能PID控制，专用PH电极； 发酵溶氧度控制功能：采用智能PID控制，专用DO电极； 温度控制：电加热，水冷却，具有良好的热交换效率；智能模块控制既保证了温控的快速性又实现了节能。 补 料：完善的补料系统（酸、碱、泡敌、培养剂），可定时定量补料；四个蠕动泵可分别在控制界面上选择分段设定，在实际使用时方便灵活。配有特别设计的补料插针，确保补料的安全操作； 灭 菌: 离位灭菌； 接 种: 酒精火焰接种

2.2 技术参数

搅拌转速：宽范围、低噪音、耐高温、长寿命、恒力矩；转速:50~1000rpm无级变速；精度：±1rpm;

PH控 制 ：瑞士原装进口PH电极、原装变送器及导线，采用智能PID控制，蠕动泵自动补酸/碱；可使酸碱度的控制性能非常优良；范围:2~12ph; 控制精度:±0.02ph, 分辨率:0.01ph；可实现PH值曲线分析、加酸、加碱量曲线分析、批报表分析、酸加入量累计显示记录、碱加入量累计显示记录，发酵过程顺序控制（根据发酵时间，自动变量控制，至少10段），数据保存。

DO控 制：瑞士原装进口光学DO电极、原装变送器及导线，具备全数字信号，免极化、免维护、高精度、长寿命特性，采用智能PID控制，可与转速关联；使溶解氧参数的控制达到了很理想效果；范围：0~100%/0~200%，控制精度:±1%; 分辨率:0.1%；具有实时曲线和历史曲线，发酵过程顺序控制（根据发酵时间，自动变量控制，至少10段）

泡沫/液位控制：高精度泡沫传感器，自动报警，蠕动泵自动流加消泡剂。控制精度：10-100000Ω；控制内容：泡沫异常状况报警，自动断续处理；执行机构：泡沫传感器检测，微机自动控制蠕动泵(一路)流加消泡剂并对添加量进行计量。

温度控制：罐体自带电加热装置，PT100电极检测，数字化设定；采用电加热结构，电磁阀进冷水，罐体夹套水循环，具有良好的热交换效率； 测量范围：0-199.9℃，控制范围: 冷媒水温度+5℃)-65℃自动控制；精度:±0.2℃；分辨率:0.1℃； 校正：电极可重复灭菌，校正功能完全由系统软件校正； 温度控制方式：智能模糊控制，可以分段控制，最少10 段。 此种控温方式稳定性高，可耐久运行10年以上，需要通冷却水控制。

补料控制系统 补料泵：兰格蠕动泵，自动控制，具备完善的补料系统， 程序：可自定义蠕动泵功能，可设定补料泵的开关周期，有手动、自动、关闭三个档位相互切换，显示补料量累计； 控制方式可与溶氧关联控制，可以设定补料周期，发酵过程可分段控制； 配件：耐高温补料瓶、呼吸过滤器、硅胶管；

通 气：转子流量计显示并控制，通气量 0-10L/min，可根据需求通入空气或其他气体；手动调节，根据工艺要求调节气体的流量；空气经精过滤器进罐内，德国Sartorius过滤器；

罐 压：手动调节，压力表显示；范围:0~0.20Map；

2.3 控制系统 BLBIO H型控制系统（一控多）

德国西门子S7-smart系列PLC控制系统+15”嵌入式工业控制计算机液晶触摸屏显示与操作

BLBIO H型控制系统：多联发酵系统现场控制器，可实现对1-10套发酵设备进行集中控制。采用先进的模块化布局，布线合理，各个控制机构可独立拆装、运行极其稳定，大大降低了电磁干扰，且售后维修方便清晰，各种电器元件在市场容易购得。下位机为西门子S7-smart系列PLC控制系统,它是一种成熟、稳定、通用型的PLC，能适合自动化的各种应用场合，尤其是生产制造过程控制中的应用。其模块化，易于实现分布式的配置以及易于掌握等特点，西门子PLC控制核心已成为实施生物反应过程控制中既经济又先进的控制体系,系统采用触摸屏显示、现场直接操作（菜单式），全中文菜单与界面；也可以与上位计算机进行数据传送，采样并显示罐体数据，系统数据的浏览分析，读取设定。 采用10英寸一体化工控机液晶触膜屏和西门子PLC为核心组成，显示内容丰富齐全, 人性化画面简单明了，操作简单方便。而且互不干扰。该控制系统能适应不同的传感器和执行机构的范围的输出输入信号，带有信号防干扰系统。 控制和显示参数：温度、搅拌转速、pH、溶氧、消泡、空气流量、罐压、发酵液体积、排气O2、排气CO2、等14个直接参数并可计算间接参数。 离线参数：OUR、CER、RQ、KLa、ECO2、EO2。菌量、糖、氮、补料、 效价等。 （1）控制方式 ①手动控制方式：可以设定开阀比例或阀门开度②自动控制方式：可以选择PID连续或PID开关方式控制③顺序控制方式：对所有的控制参数可以预先设定至少10个控制段，以实现自动分段控制④遥控方式：可接受上位机控制⑤关联控制：溶氧可以选择转速、空气流量、罐压、补料等进行控制；pH可以选择加酸加碱来控制 计量功能：可以对补料、泡敌、酸碱等计量 X Y轴实进走向图，可以对图形任意展开和收缩显示，帮助操作着判断参数之间的相互影响，从而对发酵过程进行快速修改和调整 数据处理功能 能显示、分析所有参数的趋势曲线 能存储、显示、分析所有参数的历史曲线 能显示所有参数的批号报表 能直接用优盘拷贝数据 数据存储格式与EXCEL兼容，可至EXCEL平台处理 控制器自我保护功能：可设置密码，其他人无法修改发酵参数；且控制器不因断电而丢失各参数的设定值 能对各参数进行程序控制， 每个参数的时间显示记录间隔可以任意调整 可以同屏进行二个参数的设定及效正 （2）在控制器上显示的防真的运行状态，面板状态流程指示系统，流程硬件与动作状态显示灯，用于了解各有关器件（如蠕动泵、循环泵、加热、搅拌等）工作状态，可用来作为故障判别显示 （3）每个参数的变速器都为独立模块，互不干扰，便于维修

2.4 发酵罐主要部件

| 序号 | 名 称 | 说 明 | 数 量 | 产地或品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 罐 体 | GC/GJ不锈钢罐盖罐底及5公分不锈钢控温夹套及硅硼玻璃筒体 | 4 | 百仑科技 |
| 2 | 机械密封 | 约翰克兰 | 4 | 英国 |
| 3 | 搅拌电机 | 伺服电机0.4KW | 4 | TECO |
| 4 | 调 速 器 | 伺服驱动器0.4KW | 4 | TECO |
| 5 | 轴承 | SKF | 4 | 瑞典 |
| 6 | 现场控制系统 | 德国西门子S7-smart系列PLC控制系统+15寸昆仑通态液晶触摸屏+控制线路板+电箱及各类电器.包括机柜、控制核心、信号采集、变送器、功率驱动等各类执行元件 | 1 | 百仑科技 |
| 7 | 转子流量计 | LZB-10空 0-10L/min | 4 | 无锡 |
| 8 | 热质量流量计（可选） | 瑞士福特林2VVM热质量流量计0-10L/min | 4 | 瑞士 |
| 9 | 呼吸过滤器 | Sartorius 0.01μm φ37 | 8 | 德 国Sartorius |
| 10 | 补料蠕动泵 | BL-0~120 ml\min | 4 | 兰格/思诺 |
| 11 | 补酸蠕动泵 | BL-0~120 ml\min | 4 | 兰格/思诺 |
| 12 | 补碱蠕动泵 | BL-0~120 ml\min | 4 | 兰格/思诺 |
| 13 | 泡敌蠕动泵 | BL-0~120 ml\min | 4 | 兰格/思诺 |
| 14 | PH 电极 | 瑞士原装进口智能225电极 | 4 | 瑞 士 |
| 15 | PH 电缆 | 瑞士/ VP8-ST/3m | 4 | 瑞 士 |
| 16 | DO 电极 | 瑞士原装进口光学225电极 | 4 | 瑞 士 |
| 17 | DO 电缆 | 瑞士/ VP8-ST/3m | 4 | 瑞 士 |
| 18 | 温度电极 | EYC PT100 | 4 | 台湾EYC |
| 19 | 电磁阀 | DN8-UNIT | 4 | 台湾 |
| 20 | 其他配件 | 补料瓶、硅胶管、管路、管架、各类阀门、加热器、压力表、轴承、密封圈、工具等 | 4 | 上 海 |

2.5 单罐备品备件

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 数 量 | 产 地 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸过滤器 | 0.01μm，φ37 | 6只 | 德国 |
| 3 | 补料瓶 | 500ml | 2只 | 上海 |
| 4 | 补料瓶 | 1000ml | 2只 | 上海 |
| 5 | 补料瓶两通接口 | 通用 | 2只 | 上海百仑 |
| 6 | PH标准液 | 通用 | 1套 | 上海 |
| 7 | 单孔补料插针 | 通用 | 2套 | 上海百仑 |
| 8 | 硅胶塞 | 通用 | 30只 | 上海百仑 |
| 9 | 硅胶管 | 16# | 10米 | 兰格 |
| 10 | 硅胶管 | 25# | 10米 | 兰格 |
| 11 | O型圈 | 通用 | 20个 | 德国 |
| 12 | 保险丝 | 5A/10A | 15个 | 上海 |
| 13 | 工具 | 通用 | 1套 | 上海 |
| 14 | 设备操作说明书 |  | 1套 | 上海百仑 |
| 15 | 产品合格证书 |  | 1套 | 上海百仑 |
| 16 | 验收单 |  | 1套 | 上海百仑 |