	采购需求表（物资类）

	采购单位：（业务部门盖章）

	采购计划编号
	
	项目名称
	多液路进样系统
	最高限价（万元）
	

	需求部门
	
	联系人
	
	联系方式
	

	序号
	需求名称
	参数性质
	需求具体内容
	是否量化
	备注（证明材料等其他要求）

	技术要求

	1
	基本要求
	★
	电动显微镜平台应具备高精度的电动调焦（Z轴）与多维位移（X-Y轴）控制能力，最小步进精度通常需达到纳米级，以实现精确的视野定位与层切扫描。同时，平台支持通过软件或外部触发对物镜转盘、荧光激发块转盘、聚光镜及快门等部件进行全电动化集成控制，确保与微流控进样、成像系统协同完成全自动化的时序实验。
	否
	产品彩页

	2
	资质认证
	★
	
	否
	

	3
	工作原理
	
	通过电动驱动的物镜转盘确保不同倍率物镜的齐焦性，高精度电动载物台保证多视野拼接时的无缝衔接，电动Z轴实现层切扫描时焦平面的精准定位，从而为探测器提供稳定、清晰的原始光学信号。
	否
	

	4
	检测指标
	▲
	


1.显微镜机架与电动控制
全电动倒置显微镜机架，配备 ZDC 端口；电动荧光激发块转盘；高精度电动载物台，支持多点位自动扫描与位置重现。

2.物镜系统
配置三颗高数值孔径物镜：10X/0.4（WD 3.1 mm）、40X/0.95（带校正环）、60X/1.42 油浸物镜，均支持 400–1000 nm 宽波段色差校准，前两款支持 ZDC 自动聚焦。

3.荧光光源与滤光块
全光谱荧光光源支持 USB/TTL 触发；配备激发块，覆盖 350–700 nm 波段，满足成像需求。

4.透射光学系统
长工作距离万能聚光镜（NA 0.55，WD 27 mm），支持明场观察；LED 透射光源，显色性接近卤素灯。
	是
	产品彩页或说明书或技术白皮书

	5
	自动校正
	★
	系统具备自动校正功能。
	是
	产品彩页或说明书或技术白皮书

	6
	探头
	
	不涉及
	否
	

	7
	检测时间
	▲
	系统应具备快速成像能力，支持高速动态过程的捕获。
	否
	产品彩页或说明书或技术白皮书

	8
	色素浓度测量范围
	
	不涉及
	否
	

	9
	xxx脏血流量横向、纵向对比功能
	
	不涉及
	否
	

	10
	检测异常实时提示
	
	系统应具备异常检测与实时提示功能。
	否
	

	11
	安全提示监测指标
	
	系统应具备安全监测功能。
	否
	

	12
	配置要求
	★
	包含主机1台，控制软件1套，TTL接口模块1套，电源线、连接线缆等标准附件。
	否
	企业承诺

	经济要求

	1
	交货时间、交货地点
	★
	合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。
	是
	企业承诺

	2
	付款及结算方式
	★
	签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格并协助办理资产入库后，6个月内付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%）
	是
	企业承诺

	3
	履约保证金和质量保证金
	★
	验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%）
	是
	企业承诺

	4
	产品包装和运输要求
	★
	按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。
	是
	企业承诺

	5
	售后服务1
（质保）
	★
	原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。
	是
	原厂授权或企业承诺

	6
	售后服务2
（质保）
	★
	保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。
	是
	企业承诺

	7
	售后服务3
（质保）
	★
	提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。
	是
	企业承诺

	8
	售后服务4
（响应时间）
	★
	维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。
	是
	企业承诺

	9
	售后服务5
（物联网）
	★
	企业配合院方免费接入院内相关信息系统（包含但不限于免费提供接口或系统升级）
	是
	企业承诺

	10
	备品备件要求（零配件）
	★
	由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。
	是
	企业承诺

	11
	知识产权
	★
	报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外
	否
	企业承诺

	12
	物资编目编码、打码贴签要求
	★
	本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。
	是
	企业承诺

	采购实施建议

	1
	采购方式
	□公开招标    □邀请招标    □竞争性谈判    □单一来源     □询价

	2
	评审方法
	□综合评分法      □质量优先法      □经评审的最低价法

	3
	技术偏离要求
	▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分

	
	
	▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分

	签字栏

	需求拟定人员
	（由需求拟定经办人员签字）

	需求部门
	（由需求部门领导签字）

	技术部门
	（由技术部门领导签字）

	注：1.采购单位编制采购需求时填写此表；
    2.经济要求和技术要求应当客观，需逐条明确“是否量化”，量化指标应当明确相应等次，有连续区间的按照区间划分等次；
    3.采购单位根据项目实际情况及各项指标的重要程度，在序号列逐条进行标识（标识包含：“★”、“▲”或“无标识”）。采购评审时★、▲号                                                       或无标识指标的重要程度逐级递减，评审赋分逐级减少，★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理；
    4.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺；
    5.“需求名称”前标记※号的为选填项，如无需求可删除此行；
    6.需求内容只能为一条指标，不允许出现多个小标题；
    7.经济要求不接受企业负偏离；
    8.斜体为辅助编制需求内容，可根据项目实际情况描写。




	调研产品具体响应情况

	品牌1
	品牌2
	品牌3

	设备支持Z轴、物镜转换、荧光滤光块切换及载物台移动的全电动化控制，所有电动部件均可通过软件或外部触发信号进行统一调度。平台需具备与微流控进样系统、探测器同步联动的能力，确保在连续多轮“反应-成像”循环中保持空间位置的高度配准。
	提供全电动化的硬件架构，包括电动聚焦驱动、电动载物台及电动部件转换器，支持长时间无人值守的自动化成像。平台需内置位置记忆与自动复位功能，能够按预设程序完成多视野、多通道、多层切的全自动扫描，满足高通量原位实验对成像效率与操作一致性的需求。
	设备具备微米级步进精度的电动调焦（Z轴）与高重复精度的XY电动载物台，支持多维扫描与多点位自动复位功能。系统需通过软件实现物镜转盘、荧光激发块转盘、聚光镜及快门的全电动化集成控制，以满足自动化实验流程对定位精度与重复性的要求。

	通过程序化预设替代人工手动操作，将复杂的多维成像流程转化为自动化执行脚本。用户设定好视野坐标、层切范围、荧光通道顺序后，平台即可按照指令自动完成载物台移动、聚焦、物镜切换等动作，实现对样本的大范围、高通量、重复性成像。
	中央控制器接收软件指令，将电信号转化为机械位移。它能够将物镜切换、荧光滤光块选择、载物台扫描与Z轴层切等动作进行时序编排，并与微流控进样、探测器触发信号实现硬件级同步，确保多轮实验流程的空间位置配准与动作协调。
	步进电机或压电驱动器驱动Z轴、载物台及部件转换器，并利用光栅尺或编码器实时反馈位置信息，形成位置闭环控制，从而实现纳米级的重复定位精度与运动稳定性。

	
显微镜平台与光学模块
1.机架与电动控制

全电动倒置显微镜机架，含 ZDC 端口，支持自动聚焦

电动部件控制器与远程控制单元，支持电动部件转换与聚焦调节

电动 8 孔荧光激发块转盘，可通过触屏或软件控制转轮旋转与快门开闭

高精度电动载物台，含控制器、二维摇杆、多孔板适配器及万能样品夹

2. 物镜系统

10X：10X/0.4，WD 3.1 mm，色差校准 400–1000 nm，支持 ZDC

40X：40X/0.95，WD 0.18 mm，校正环，色差校准 400–1000 nm，支持 ZDC

60X：60X/1.42 油浸物镜，WD 0.15 mm，配 30 mL 无荧光专用镜油

3. 荧光成像系统

荧光光源：全光谱白光 LED，支持 USB 或 TTL 触发控制

荧光激发块：

350：激发 375/28，二向色镜 DM415，发射 460/50

 488：激发 480/30，二向色镜 DM505，发射 535/40

546：激发 540/25，二向色镜 DM565，发射 605/55

Cy5：激发 630/40，二向色镜 DM660，发射 695/40

4. 透射光学系统

长工作距离万能聚光镜（NA 0.55，WD 27 mm），5 孔位转盘（3 孔 φ30 mm，2 孔 φ38 mm），带孔径光阑

LED 透射光源，显色性接近卤素灯

透射照明柱，聚光镜高度前置调节旋钮，内置照明复位锁
	
1. 显微镜主机参数
1.1. 全电动倒置显微镜。
1.2. Z轴控制方式：电动控制，最小步进精度 10 nm。
1.3. 控制方式：具备电容式触摸屏控制器、软件控制、手动控制三种方式。
1.4. 电动控制功能：包含Z轴、物镜转盘、聚光镜、激发块转盘、电动棱镜切换。

2. 成像与检测参数
2.1. 摄像头配置：工业相机。
2.2. 多维成像支持：支持X、Y、Z、T（时间）轴控制。
2.3. 图像采集功能：
 2.3.1. 支持多时间点采集。
 2.3.2. 支持多通道荧光采集。
 2.3.3. 支持Z序列自动采集。
2.4. 图像分析功能：
 3.4.1. 支持荧光强度测量。
 3.4.2. 支持区域和周长计算。
 3.4.3. 支持数据分析。
	宽场荧光扫描显微镜
1. 荧光扫描显微镜主机
可实现 1-2 张切片大面积自动扫描
物镜转换器：高级 CTR 控制箱，支持物镜电动切换
光源：通过液态光导（2 米）传输，适用于常规及复杂生物医学研究

2. 光学成像组件
物镜：平场复消色差物镜（10×，NA 0.45；20×，NA 0.8；40×，NA 0.95）
扫描相机：科研级 ，95% 量子效率，室温25℃时-5℃制冷，95FPS 全幅扫描速度，动态范围 25000:1
相机适配器：1×C 型接口
多通道转盘：一次性最多安放 6 种常用滤镜，支持自动切换

	系统具备自动校正功能，确保成像精度。
	系统具备自动对焦功能，Z轴分辨率≤1μm。
	系统内置自动校准机制，以成像的准确性

	在多轮“反应-成像”循环实验中，单次完整循环（含流体注入、反应孵育、图像采集）的总时间应 ≤ 7 分钟，且循环间的时间偏差 ≤ ±5%，确保长时间自动化实验的时序一致性。
	系统需支持 ≥ 10 帧/秒的连续成像速率，能够实时追踪微流控加样后细胞或组织样本的快速反应过程，时间分辨率不低于 100 ms，保障动力学分析的准确性。
	系统完成一个标准腔室的总检测时间 ≤ 15 分钟，以满足高通量原位测序或药物筛选实验对通量的要求。

	[bookmark: _GoBack]系统具备异常检测与实时提示功能。
	系统具备异常检测与实时提示功能，软件可提示运行过程中异常状态。
	系统具备异常检测与实时提示功能。

	系统具备安全监测功能，如压力异常、试剂耗尽等，并给出提示。
	系统具备安全监测功能，如模块状态异常、温度异常等，并给出提示。
	系统具备安全监测功能，如压力异常、试剂耗尽等，并给出提示。

	包含主机1台，控制软件1套，TTL接口模块1套，电源线、连接线缆等标准附件。
	包含主机1台，控制软件1套，TTL接口模块1套，电源线、连接线缆等标准附件。
	包含主机1台，控制软件1套，TTL接口模块1套，电源线、连接线缆等标准附件。



