DeNovix    DS-11FX+超微量分光光度计技术指标：

1.  采用最先进的微量样品斜率检测技术

2.  悬臂式测量模式，可感应浓度自动调节最佳检测光程

3.  触摸屏操作，定制的安卓系统，无需外接电脑

4.  ▲检测精度及重复性高，终生无需校准

5.  自动wifi及网络连接，方便邮件传输

6.  ▲波长范围：190-840nm全波长扫描（含190nm）

7.  ▲波长精度：1nm

8.  ▲波长分辨率（带宽）：1nm

9.  ★光程：0.5mm(自动变程到0.02mm)

10. 样品量：0.5-1ul

11. 吸光值精确度：0.001AU或优于1%

12. 吸光值测量范围：0.04-500(等效于10mm)

13 ★核酸测量范围：0.0005-375,00 ng/μl dsDNA，250pg/ul -37500ng/ul RNA

14. ★蛋白测量范围：12.5ug/ml-1125mg/ml BSA

15. 检测时间：<4秒

16. 下样品座材料：303特种不锈钢和蓝宝石窗

17. 上样品座材料：303特种不锈钢和石英光纤

18. ★激发光源：蓝色LED（470nm),绿色LED（525nm),红色LED(635nm)及一个扩展通道

19. ▲检测器：光电二极管，300-1000nm

20. 配置比色皿检测模式及对应参数

20.1光束高度：8.5cm

20.2▲加热范围：37 – 45℃/±0.5℃

20.3光程：10，5，2，1mm

20.4检测时间＜3秒

20.5 蛋白最低可检测0.006mg/ml

需要厂家授权代理