电容器纹波耐久试验设备采购公告
采购项目名称：电容器纹波耐久试验设备        采购项目编号：
公告开始时间：2026-09-27                公告截止时间：2026-09-29
对外联系人：本项目不接受咨询    联系电话：本项目不接受咨询
签约时间要求：成交后7个工作日内 (如不按时签订合同，采购单位有权取消或变更采购结果)
采购单位：清华大学
最高限价：160,000元
国内合同付款方式: 验收合格货到付款100%
交货地址：北京市清华大学南口国重基地C12建筑3层
供应商特殊资质要求：具备CE认证。















采购清单
	物资名称
	采购数量
	计量单位

	电容器纹波耐久试验设备
	1
	台

	单价
	￥160,000
	



	产品技术参数

	（一）高频纹波电流发生器部分

	输入电压
	交流三相五线：380Vac        50Hz±10%

	

交流纹波电源输出 
	电压调节范围
	近似0~500Vac Rms额定电压值

	
	电流调节范围
	近似0~30A  Rms额定电流值

	
	频率调节范围
	50Hz~200Hz  (频率可调）

	输出波形
	正弦波	（计量按照额定功率输出时）

	负载稳流率
	±1%（ 1. 0 %× 读数+1 . 0 %× 量程）

	波形失真度
	≤5%（50％~100％额定输出功率）（测量时容性负载）

	频率稳定度
	±2%

	
显示方式
	电压
	
10.1英寸触摸屏显示

	
	电流
	

	
	频率
	

	
	时间
	

	
显示分辨率
	电压
	0.1V

	
	电流
	0.1A

	
	频率
	1Hz

	
	时间
	1H

	
设定
	电压
	
10.1英寸触摸屏设定

	
	电流
	

	
	频率
	

	
	时间
	

	整机电压表、电流表误差
	≤±1.5%±2 个字（计量范围 10％~100％额定值）

	隔离方式
	输入输出电隔离

	保护方式
	过压、过流、过温自动保护，急停保护

	（二）高压直流偏置电源供应器

	直流电源输出
	电压、电流特性
	恒电压CV & 恒电流CC

	
	额定输出电压
	近似0~10000V额定电压值

	
	额定输出电流
	近似0~0.5A额定电流值

	
	稳压精度
	源效应：≤0.1%额定值（仅由于输入源电压变化±10%时引起的输出电压变化率）
时漂：≤0.2%额定值（仅由于电源连续工作时间大于8小时时引起的输出电压变化率）
温漂：≤0.5‰/℃±2个字（仅由于在电源使用环境温度范围内，由环境温度变化引起的输出电压变化率）
负载效应：≤0.5%额定值+0.1V（仅由于输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率）

	
	稳流精度
	源效应：≤0.1%额定值（仅由于输入源电压变化±10%时引起的输出电压变化率）
时漂：≤0.2%额定值（仅由于电源连续工作时间大于8小时时引起的输出电压变化率）
温漂：≤0.5‰/℃±2个字（仅由于在电源使用环境温度范围内，由环境温度变化引起的输出电压变化率）
负载效应：≤0.5额定值+0.01A（仅由于输出电压从零至额定值变化时引起的输出电流变化率）

	
	满载纹波有效值
(Vrms)
	≤0.1%额定值+10mV（80%~100%额定输出时测量）

	
	接地
	正高压,负接地（接地指机箱接大地）

	显示
	
显示方式
	电压
	
10.1英寸触摸屏显示

	
	
	电流
	

	
	
显示分辨率
	电压
	1V

	
	
	电流
	1mA+±2个字（尾数略有跳动）

	
设定
	电压
	
10.1英寸触摸屏设定

	
	电流
	

	

泄漏电流保护值设定
	 预置值
	泄漏电流预置保护值设定1~300mA

	
	时间值
	考虑到电容器的自愈特性，当泄漏电流持续≥预置值时，当泄漏电流时间持续≥预置值时，系统自动切断高压直流输出、高频纹波电流输出

	（三）触摸屏设置部分

	1.高频纹波电流、电压、频率设置，回读高频电压、电流、故障等信息

	2.高压直流供应器电流、电压设置，回读电压、电流、故障等信息

	（三）整机部分

	工作方式
	长期满负荷连续工作

	环境条件
	温度：-10℃-+40℃	
湿度：≤80%
使用场所：室内
防护等级：IP20

	电源适用负载特性
	电容器

	负载接线图
	图中C1 C2为串联方式，在C1 C2中心点叠加直流电压，即可以模拟复杂工况下交直流叠加耐久性试验。如C1为被测试品时，C2为隔直陪试品，C2的容量、耐压必须≥C1，否则，试验过程中，C2易热击穿或电压击穿；
图中C3为单只试品，在两端施加谐波电压、电流，即可以做热稳定性试验工况；
一般情况下，热稳定性试验与复杂工况下交直流叠加耐久性试验是分开完成的。
[image: 86b557317e9b543060759186c393284f]

	机箱尺寸
	约：宽 1200 深1000  高 1700  (不含脚轮 100mm)

	关机放电
	电源系统默认关机自放电功能，放电以电阻形式放电，放电功率≥200W

	保护功能
	过压、过流、过热、缺相、急停保护

	机箱色号
	RAL 7035
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