电容器纹波耐久试验设备采购公告

采购项目名称：电容器纹波耐久试验设备        采购项目编号：

公告开始时间：2026-09-27                公告截止时间：2026-09-29

对外联系人：本项目不接受咨询    联系电话：本项目不接受咨询

签约时间要求：成交后7个工作日内 (如不按时签订合同，采购单位有权取消或变更采购结果)

采购单位：清华大学

最高限价：160,000元

国内合同付款方式: 验收合格货到付款100%

交货地址：北京市清华大学南口国重基地C12建筑3层

供应商特殊资质要求：具备CE认证。

采购清单

| 物资名称 | 采购数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- |
| 电容器纹波耐久试验设备 | 1 | 台 |
| 单价 | ￥160,000 |  |

| 产品技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）高频纹波电流发生器部分 |  |  |  |  |
| 输入电压 |  | 交流三相五线：380Vac 50Hz±10% |  |  |
| 交流纹波电源输出 |  | 电压调节范围 | 近似0~500Vac Rms额定电压值 |  |
|  |  | 电流调节范围 | 近似0~30A Rms额定电流值 |  |
|  |  | 频率调节范围 | 50Hz~200Hz (频率可调） |  |
| 输出波形 |  | 正弦波 （计量按照额定功率输出时） |  |  |
| 负载稳流率 |  | ±1%（ 1. 0 %× 读数+1 . 0 %× 量程） |  |  |
| 波形失真度 |  | ≤5%（50％~100％额定输出功率）（测量时容性负载） |  |  |
| 频率稳定度 |  | ±2% |  |  |
| 显示方式 | 电压 | 10.1英寸触摸屏显示 |  |  |
|  | 电流 |  |  |  |
|  | 频率 |  |  |  |
|  | 时间 |  |  |  |
| 显示分辨率 | 电压 | 0.1V |  |  |
|  | 电流 | 0.1A |  |  |
|  | 频率 | 1Hz |  |  |
|  | 时间 | 1H |  |  |
| 设定 | 电压 | 10.1英寸触摸屏设定 |  |  |
|  | 电流 |  |  |  |
|  | 频率 |  |  |  |
|  | 时间 |  |  |  |
| 整机电压表、电流表误差 |  | ≤±1.5%±2 个字（计量范围 10％~100％额定值） |  |  |
| 隔离方式 |  | 输入输出电隔离 |  |  |
| 保护方式 |  | 过压、过流、过温自动保护，急停保护 |  |  |
| （二）高压直流偏置电源供应器 |  |  |  |  |
| 直流电源输出 |  | 电压、电流特性 | 恒电压CV & 恒电流CC |  |
|  |  | 额定输出电压 | 近似0~10000V额定电压值 |  |
|  |  | 额定输出电流 | 近似0~0.5A额定电流值 |  |
|  |  | 稳压精度 | 源效应：≤0.1%额定值（仅由于输入源电压变化±10%时引起的输出电压变化率） 时漂：≤0.2%额定值（仅由于电源连续工作时间大于8小时时引起的输出电压变化率） 温漂：≤0.5‰/℃±2个字（仅由于在电源使用环境温度范围内，由环境温度变化引起的输出电压变化率） 负载效应：≤0.5%额定值+0.1V（仅由于输出电流从零至额定值变化时引起的输出电压变化率） |  |
|  |  | 稳流精度 | 源效应：≤0.1%额定值（仅由于输入源电压变化±10%时引起的输出电压变化率） 时漂：≤0.2%额定值（仅由于电源连续工作时间大于8小时时引起的输出电压变化率） 温漂：≤0.5‰/℃±2个字（仅由于在电源使用环境温度范围内，由环境温度变化引起的输出电压变化率） 负载效应：≤0.5额定值+0.01A（仅由于输出电压从零至额定值变化时引起的输出电流变化率） |  |
|  |  | 满载纹波有效值 (Vrms) | ≤0.1%额定值+10mV（80%~100%额定输出时测量） |  |
|  |  | 接地 | 正高压,负接地（接地指机箱接大地） |  |
| 显示 |  | 显示方式 | 电压 | 10.1英寸触摸屏显示 |
|  |  |  | 电流 |  |
|  |  | 显示分辨率 | 电压 | 1V |
|  |  |  | 电流 | 1mA+±2个字（尾数略有跳动） |
| 设定 |  | 电压 | 10.1英寸触摸屏设定 |  |
|  |  | 电流 |  |  |
| 泄漏电流保护值设定 |  | 预置值 | 泄漏电流预置保护值设定1~300mA |  |
|  |  | 时间值 | 考虑到电容器的自愈特性，当泄漏电流持续≥预置值时，当泄漏电流时间持续≥预置值时，系统自动切断高压直流输出、高频纹波电流输出 |  |
| （三）触摸屏设置部分 |  |  |  |  |
| 1.高频纹波电流、电压、频率设置，回读高频电压、电流、故障等信息 |  |  |  |  |
| 2.高压直流供应器电流、电压设置，回读电压、电流、故障等信息 |  |  |  |  |
| （三）整机部分 |  |  |  |  |
| 工作方式 | 长期满负荷连续工作 |  |  |  |
| 环境条件 | 温度：-10℃-+40℃ 湿度：≤80% 使用场所：室内 防护等级：IP20 |  |  |  |
| 电源适用负载特性 | 电容器 |  |  |  |
| 负载接线图 | 图中C1 C2为串联方式，在C1 C2中心点叠加直流电压，即可以模拟复杂工况下交直流叠加耐久性试验。如C1为被测试品时，C2为隔直陪试品，C2的容量、耐压必须≥C1，否则，试验过程中，C2易热击穿或电压击穿； 图中C3为单只试品，在两端施加谐波电压、电流，即可以做热稳定性试验工况； 一般情况下，热稳定性试验与复杂工况下交直流叠加耐久性试验是分开完成的。 |  |  |  |
| 机箱尺寸 | 约：宽 1200 深1000 高 1700 (不含脚轮 100mm) |  |  |  |
| 关机放电 | 电源系统默认关机自放电功能，放电以电阻形式放电，放电功率≥200W |  |  |  |
| 保护功能 | 过压、过流、过热、缺相、急停保护 |  |  |  |
| 机箱色号 | RAL 7035 |  |  |  |