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[bookmark: _Toc88839303]1．总则
[bookmark: _Toc88839304]本技术规格书对清华大学屏蔽实验反应堆（901堆）分布式γ核素与剂量率监测装置（以下简称装置）提出了供货范围、标准规范、技术要求、验收等方面的要求，并规定了供应商的职责，作为装置采购合同的附件。
本技术规格书提出的是最低限度的要求，并未对所有技术细节做出规定，也未完全陈述与之有关的所有规范和标准。除满足本技术规格书的要求外，供应商提供的设备还应满足其他未列出的有关国家法规、标准、行业标准规范。
2．执行的相关标准、规范
《核仪器和核辐射探测器质量检验规则》（GB/T 10257-2001）；
《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）；
《核辐射探测器环境条件与试验方法》（GB/T 10263-2006）。
3．功能要求
装置主要由能谱型辐射监测仪、通讯终端构成；通讯终端配有辐射探测预警软件。辐射监测仪主要用于实现能谱数据的实时获取，通过通讯模块将能谱信息实时传输至通讯终端，实现数据实时采集和管理，利用地理信息系统实现辐射监测热点位置的信息展示等功能。
[bookmark: _Toc88839306]4．技术要求
装置主要由能谱型辐射监测仪、通讯终端和配套软件构成。
4.1辐射监测仪主要指标
(1)辐射监测仪具备能谱数据的实时获取并传输至通讯终端的功能；
(2)能量范围覆盖30keV～3MeV；
(3)能量分辨率≤6.5%@ 662 keV（25℃）；
(4)续航时长≥12 h；
(5)具备0.15μGy/h辐射增量下预警率≥90%，虚警率＜1次/10h；
(6)具备包括但不限于碘-131、钴-60、铯-137、铱-192等多种工业、医疗核素识别能力；
(7)剂量率测量范围覆盖环境本底～50μSv/h。
4.2通讯终端主要指标
(1)通讯终端能够具备多台能谱型辐射监测仪同时接入功能，配合辐射探测预警软件完成数据采集和管理工作，并利用地理信息系统实现辐射监测热点位置的信息展示等功能；
(2)通讯终端内存≥64GB(ROM)+4GB(RAM)，显示屏≥10.1英寸，分辨率≥1080P，支持多点触控、手套操作和湿手操作；
(3)电池容量≥10000mAh;
(4)具备蓝牙/WiFi/4G通讯功能，支持扩展坞数据有线传输。
5．供货范围
供货范围包括供货内容和服务要求。
5.1供货内容
装置供货共计2套，包括2台能谱型辐射监测仪、2台通讯终端及配套软件。
5.2服务要求
供方提供的服务至少应包括以下内容：
(1)供应商负责装置在采购人现场的调试工作；
(2)供应商应派专业人员对采购人及装置的使用人进行培训，培训内容包括但不限于基本原理、软硬件操作、基本故障排查等方面的知识。
5.3供货周期
合同签订后供应商应在2026年7月30日前将设备运输到901堆现场。
6．付款方式
（1）合同生效后，在收到供应商增值税专用发票原件后20个日历日内，采购人向供应商支付合同价款的50%；
（2）供应商完成标的货物生产、运输至采购人指定地点并交付采购人，采购人完成合同货物验收后，在收到供应商增值税专用发票原件后20个日历日内，采购人向供应商支付合同价款的50%。

7．质量保证
(1)质保等级为QNC；
(2)质保期1年，自自签署验收意见之日起计算；
(3)质保期内设备发生非人为故障或、软件功能异常，供应商应负责妥善解决，包括但不限于根据采购方的需要到现场维修或免费更换；
(4)在质量保证期内设备出现故障，供货商应在采购人规定的期限内对相关货物进行维修或更换以消除故障。供货商应在收到采购人通知后24小时内作出响应，如需供货商到现场，供货商应在收到采购人通知后48小时内到达，并在到达后2日内解决货物的故障（重大故障除外）。如果供货商未在上述时间内作出响应，则采购人有权自行或委托他人解决相关问题或查找和解决标的货物的故障，供货商应承担由此发生的全部费用。
[bookmark: _Toc26157][bookmark: _Toc26309][bookmark: _Toc94043621][bookmark: _Toc94043429][bookmark: _Toc94042343][bookmark: _Toc94042219][bookmark: _Toc94043470][bookmark: _Toc102913627]8．文档要求
交货时应至少提交以下文档：
1)	中文版使用手册；
[bookmark: _GoBack]2)	合格证。
9．验收
8.1验收地点
北京市昌平区清华大学核能与新能源技术研究院。
8.2验收方式
装置配置齐全，文件资料齐整，在采购人现场完成调试且性能指标满足采购本技术规格书要求，采购人和供应商共同签署验收意见。

