四球摩擦试验机采购需求
[bookmark: OLE_LINK1]本项目应用需求：通过四球法对润滑介质进行摩擦磨损性能测试，判定润滑介质的抗摩擦性能。
一、技术要求：
1. 试验加载力：50-9800N
2. 加载方式：杠杆与砝码加载
3. 主轴转速：50-3000rpm，无级连续调速
4. ★主轴径向跳动:≤0.005mm，并提供该实现功能的技术方案与知识产权证明文件（专利等）。
5. 润滑介质控制温度：室温-200℃
6. 摩擦力传感器量程范围：0-2kgf（精度：1‰）、0-50kgf（精度：1‰）
7. 磨斑观察工具及光学放大倍数：影像显微镜，光学倍率0.75X~5X
8. 动力模块：伺服电机
9. 控制板卡： 模拟输入（16位，≥250 kS/s）
10. 适用测试标准：
· GB/T 3142 -1982 润滑剂承载能力测定法（四球法）
· GB/T 12583 -1998 润滑剂极压性能测定法（四球法）
· SH/T 0189 -1992 润滑油抗磨损性能测定法（四球法）
· SH/T 0202 -1992 润滑脂极压性能测定法（四球机法）
· SH/T 0204 -1992 润滑脂抗磨性能测定法（四球机法）
· SH/T 0762 -2005 润滑油摩擦系数测定法（四球法）
2、 商务要求
1. ★交货货期：合同签订后十个工作日内
2. 安装调试服务：安装调试工作由供货方负责，采购方提供安装场地、电源。供货方在采购方现场进行设备安装、调试；
3. 验收：
（1）设备及其附件型号、数量验收：根据订货合同及设备装箱单进行清点验收；
（2）文件验收：供方提供设备出厂质量检验检测报告、设备安装及使用说明书、电气原理图。
（3）设备总体运行验收：需方在设备安装调试并检定合格后，进行设备的可靠性试运行，设备无任何故障与问题，视为可靠性试运行合格。
3、 质量保证、售后服务：
（1） 供方保证设备的各种零部件均为全新的、未使用过的合格产品。
（2） 供方保证对设备（包括软件）可能涉及的知识产权拥有合法使用权。
（3） 设备三包期为自采购方验收合格之日起24个月。
（4） 服务响应时间：三包期内供方对因设备自身问题出现的各类故障及时提供免费维修服务（含差旅费、服务费、配件费用），在接到用户故障信息后1个工作日内给出解决方案，如需现场服务72小时内派维修人员到达现场排除故障。
（5） 供方为需方提供设备终生维修服务。
（6） 对上述质量保证、售后服务的响应，供应商必须提供加盖公章版承诺书。
四、对产品成熟度要求：要求供应商必须提供本公司近1年且≥15份同类产品销售合同证明，并加盖公章
五、★响应文件要求：供应商必须提供加盖公章版报价单与技术文件，需对技术要求逐条响应。供应商需在响应时一次性提供所有证明文件。任何不完整或缺失文件的响应都将被视作无效响应，本项目不接受后续补交材料或二次报价。
