ISINICO西尼科NIB610倒置生物显微镜
主要功能及技术参数：
1、ISINICO主要功能：可以用于明场、相衬、荧光等多种观察方式；
2、光学系统：NIS60无限远平场消色差光学系统；
3、观察头：一体式铰链式双目观察镜筒，45度倾斜，瞳距48-75mm；可附加1×、0.7×、0.5× C型接口摄像端口，目镜/端口 100/0∶0/100；
4、目镜：大视野目镜10X，Ф22视场，高眼点，-5～+5视度可调；
5、物镜：平场消色差相衬物镜，在多种照明模式下都能得到高性噪比、高分辨率以及高反差的成像效果
· 4X   NA=0.1   WD=30  
· 10X  NA=0.25  WD=10.2
· 20X  NA=0.4   WD=12 
· 40X  NA=0.6   WD=2.2
6、转换器：五孔物镜转换器；
7、载物台：平板载物台：170（X）×250（Y)mm，带载物台插入圆板，可选加长托板；
8、机械移动尺，行程：129（X）×83（Y)，兼容五种微型实验板，多孔板夹和载物台夹，带通用托板：适用于Terasaki板、载玻片、Φ35-65培养皿•Φ35mm培养皿等多种托架； 
9、调焦方式：粗微动同轴调焦，右手具有粗动松紧调整功能；微动0.002mm/格，0.2mm/圈；粗动37.7mm/圈，物镜转盘上下行程：上7mm下1.5mm，去限位最高可至18.5mm；
10、聚光镜：长距聚光镜，数值孔径0.3，工作距离75mm，去掉聚光镜可实现工作距离187mm；
11、相衬系统：聚光镜处配置10×、20×、40×通用相衬滑板，4×相衬（可选）；
12、照明系统：3W S-LED照明，亮度可调
13、CCD：≥600万物理像素，SINICO在线操作系统可自动计数统计、荧光调色观察。














核酸定量计-NanoDrop OneC技术参数

[bookmark: _Toc6751][bookmark: _Toc5251]1、主要用途和要求：用于核酸，蛋白浓度定量分析。
2、供货范围：所投产品为现有成型产品，不得为特供机型
[bookmark: _Toc25906]3、供货数量:1套
[bookmark: _Toc24313]4、工作条件和环境要求：
4.1 电源要求： 220V/50-60Hz
4.2  环境：能在18℃～40℃室温，相对湿度10～85%环境下运行。
5主要技术参数
1．样品检测体积范围：至少为0.5uL；
2．波长范围： 至少为190nm~850nm；
3．基座检测下限：2ng/ul（dsDNA），0.06mg/ml（BSA），0.03mg/ml（IgG）；
4．基座检测上限：27,500ng/ul（dsDNA），820mg/ml（BSA），400mg/ml（IgG）；
5．检测重复性：0.002A(1.0mm光程) 或1%CV；
*6. 光程：至少包括0.03,0.05,0.1,0.2,1mm, 且可自动校正
7. 样品台清洁方式：擦镜纸擦拭
8. 线型硅CCD阵列检测器：至少为2048像素
9.比色杯检测指标： 
9.1 加热控温精度: ≤±0.5℃ (37℃)
#9.2 搅拌速度范围：至少为150—850 rpm
9.3 光路径：至少包括10, 5, 2, 1 mm；
9.4 检测下限：≤0.4 ng/μl (dsDNA)； 
9.5检测上限：≥750 ng/µl (dsDNA)；
9.6检测时间：< 3 s
10. 载样点采用303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测，无需使用微量比色皿和毛细管等容器； 
*11. 污染物检测：至少能鉴定5种污染物，且样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值
12. 仪器操作：至少7英寸，1280×800高分辨率彩色触摸屏且触摸屏可左右移动或前后45度角调整角度；操作系统内存≥32GB闪存，操作系统支持的语言≥8种；
*13. 仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，保证检测的可靠性；
*14. 仪器的无线局域网和蓝牙设备具备中华人民共和国工业和信息化部无线电管理局核准的《无线电发射设备型号核准证》； 
*15. 仪器符合中华人民共和国计量法有关规定，获得国家质量监督检验检疫总局批准的计量器具型式批准证书。
16.软件：永久免费升级
16.1自动分析功能:具备
16.2结果存储、输出功能：具备
16.3自动计算、显示260/280，260/230比值的功能：具备






Tanon 4600SF全自动化学发光/荧光图像分析系统

用途
用于紫外成像，SDS-Page胶成像，多色荧光成像，ECL、ECL Plus、Western blot、Northern blot、Southern blot、Dot blot等发光成像，电化学发光成像，生物芯片检测成像，植物活体成像，菌落活体成像等。

技术参数
1．仪器性能：
1.1 摄像头：进口高分辨低照度数码制冷CCD摄像头
1.2 冷却温度：绝对温度-20℃，不随环境变化而变化
★1.3 物理分辨率：≥2600×2200 
1.4 量子效率：CCD芯片光电转换效率≥75%
1.5 像素合并：1×1，2×2，4×4
1.6 暗电流：≤0.0005e-/p/s
★1.7 电动镜头：镜头最大光圈F值≤0.85
1.8 电动调焦：可通过软件进行镜头的电动聚焦调整
1.9 样品台：上下双层样品台，可兼容拍摄样品厚度0.01mm - 10cm
1.10 滤光片轮：电脑控制自动滤光片轮，标配535nm、590nm、605nm、699nm滤光片
★1.11 滤光片尺寸：直径≥62mm 
★1.12 紫外波长：302nm、254nm、365nm
1.13 多色荧光：具有R、G、B荧光激发光源
2 软件功能
2.1 全中文拍摄分析软件，自动识别8bit、16bit的图像以及序列图像。
★2.2区域自动曝光: 可自由选择曝光识别区域，实现精确自动曝光
2.3单张自动曝光: 无需手动设置曝光时间，系统自动识别样品强度并自动设置最佳单张曝光时间，获得单张图像
★2.4序列自动曝光: 无需手动设置曝光时间，系统自动识别样品强度，并自动设置最佳序列曝光时间，一次自动曝光即可获得≥5 张图像
2.5序列保存: 具有序列图像保存功能，无需单张图片分别存储
2.6溢出提示: 在拍摄中可显示过饱和像素，保证精确定量
3 配置要求
3.1 标配密闭暗箱装置一个
3.2 标配进口制冷CCD摄像头一个
3.3 标配F0.85电动镜头一个
3.4 标配直径62mm的535nm、590nm、605nm、699nm滤光片各一个
3.5 标配拍摄分析软件一套


