单工位手套箱技术附件

手套箱品牌：威格科技（Vigor），型号：SG1200/750TS-F（定制）
基本配置及技术指标

一、箱体

1． 一个不锈钢箱体，尺寸为1200mm（长）X750mm（宽）X900mm（高），材质为SUS304不锈钢，厚度3mm。

2． 可拆卸的安全玻璃视窗，倾斜设计的操作面，钢化玻璃厚度8mm，视窗与箱体之间的密封使用威格的专利技术，达到无泄漏。

3． 两个铝合金手套口，由实心棒材加工而成。手套口与手套和视窗之间的密封使用威格的专利技术，达到无泄漏。

4． 一副丁基橡胶手套。

5． 预留有四个KF40标准接口。

6． 配置有三层高度可调的不锈钢搁物架。

7． 安全阀，保护设备和手套箱内材料。

8． 钢结构支架，高900mm，安装有万向脚轮。

二、过渡舱

1. 一个大过渡仓

1) 材质：SUS304不锈钢，厚度3mm。

2) 尺寸：Φ370X600mm

3) 位置：箱体右侧

4) 连接方式：法兰连接
5) 传送方式：通过移动托盘，托盘易拆卸，方便转移体积大的物料

6) 操作方式

a) 手动操作：通过触摸屏点触阀门

b) 自动操作：具有自动抽气和充气功能，用户只需在触摸屏上点触启动按键，PLC自动完成多次抽充程序，规范操作，节省时间，提高工作效率。用户可以设定抽充次数，每次抽气时间和充气压力。

2. 一个小过渡仓

1) 材质：SUS304不锈钢，厚度3mm。

2) 尺寸：Φ150X300mm

3) 位置：箱体右侧

4) 连接方式：焊接、不泄漏、没有密封老化问题

5) 传送方式：通过移动托盘

6) 操作方式：通过三通球阀手动操作

三、气体纯化系统

1. 一个气体纯化柱：

1) 选择了最适合手套箱气体净化的高性能的铜催化剂和分子筛，用于除水和除氧

2) 氧气和水的吸附量分别为60升和2公斤

2. 气体纯化柱吸附饱和后，用含氢的氮气或氩气再生，恢复其吸附能力

1) 用氢气/氮气混合气作为再生气。H2：5%； N2: 95%。

2) 由于威格手套箱的超低泄漏率，净化柱的再生频率约为每年一次。

3. 一个循环风机

1) 流量60m3/h。

2) 安装在密闭的不锈钢容器内，不锈钢容器采用全焊接方式制作，密封性能好。

3) 由于威格手套箱的超低泄漏率，循环风机无需连续运转，由水氧分析仪控制，通常每小时只需工作5分钟，极大地降低了由于风机运转产生的热量，使得气体纯化系统无需水冷却，也延长了风机的寿命

4. 有机溶剂吸附柱
1) 含活性炭颗粒吸附材料。

2) 吸附饱和后更换新材料。

5. 电气动控制的循环主阀，KF40标准接口。

6. 所有气路都由电磁阀控制，净化柱再生完全实现自动控制。

7. 循环系统的进出口装有气体过滤器。

四、控制系统
1．控制系统由PLC和7”彩色触摸屏组成，用户友好的中英文操作界面。

2．实现以下控制功能：

1) 自动控制箱体压力

a) 用户可以在+10 至-10毫巴之间任意设定工作压力区间，PLC将自动调控箱体压力在设定范围内。工作压力区间的默认值为0至+5毫巴。

b) 箱压大于12毫巴时，PLC自动开启安全阀泄压，保护手套、设备和箱体内的材料。

c) 使用脚踏开关，对箱压进行微调。

2) 单键实现过渡舱多次抽充气操作，节省时间

a) 用户可以设定抽充次数、每次抽气时间和充气压力，然后启动自动抽充程序，在设定的时间内自动完成抽充。
3) 循环净化可由箱体内水氧指标自动控制，极大地延长了风机寿命、降低手套箱内的温度并节省能源

4) 可以手动或自动监测泄漏率

a) 设定手动检测：只需按下启动检测按钮，PLC自动对箱体的密封性进行检测并报告箱体的泄漏率。

b) 设定自动监测，PLC将根据用户的设定，每天自动在设定的时间对箱体的泄漏进行检测和报告泄漏率，如超过设定值，系统会弹出窗口，警告用户泄漏率超标。这样能及时发现破损的手套和密封条等情况。

5) 箱内气体自动清洗功能

6) 用户设定清洗时间，再触摸屏上点触启动按键，系统将开始清洗箱体，到设定的时间是自动停止。
7) 系统历史数据自动记录和显示，也可以用U盘导出在特定时间内的数据，如箱压、水含量和氧含量
8) 显示操作错误和提示
9) 箱体气氛自动报警

10) 所有操作均有预设条件，动作互锁，避免不安全操作损坏设备或破坏箱体内的气氛

五、技术指标

1． 泄露率﹤0.001vol%/h

2． H2O﹤1ppm ，O2﹤1ppm 

六、其它附件

1．真空干泵一台
进口英国Edwards，型号nXDS10i,流量10m3/h，极限真空7x10-3毫巴。

2．氧分析仪一套

1) 品牌：美国Panametrics

2) 测量范围可设：0-10，100，1000，10000 ppm

3) 精度：量程的1% 或0.2ppm

4) 安装位置：威格的氧传感器安装在箱体上，无论气体循环与否，氧传感器不间断地检测箱体内气氛，显示手套箱内的氧含量。

5) 传感器：电化学电池，其优点是零点准确、漂移小、检测结果受有机溶剂影响小和更换成本低（只更换电化学电池）。

6) 显示：分析仪的输出连接到PLC，检测数值在触摸屏上显示，可以设定报警值。

7) 控制：威格超低泄漏率使得气体循环系统没有必要连续运作，每小时只需运作5分钟便可把手套箱内的水氧杂质维持在1ppm以下。用户可以选择自动循环功能，氧分析仪便可对气体循环系统进行自动控制，把手套箱内的氧含量维持在用户的设定范围之内。

8) 标定方法：准确检测手套箱内的氧气含量示至关重要的，威格还向提供用户分析仪的标定方法，使得分析仪能准确检测手套箱内的杂质浓度，避免错误的读数对实验结果造成影响，浪费用户的宝贵时间和材料。

3．水分析仪一套

1) 品牌：英国MICHELL

2) 测量范围：20℃到-100℃（露点）

3) 精度：2℃

4) 显示：分析仪的输出连接到PLC，检测数值在触摸屏上显示，可以设定报警值。

5) 控制：与氧分析仪一样，可以根据用户的设定对气体循环系统进行自动控制，实现自动循环。

4.一个箱内电源接口，配有多孔插座。

5.其中含嵌入式软件：威格手套箱智能控制系统V1.0。

6.一台低温冰箱

安装在手套箱的左侧，冰箱内腔尺寸为450mm（高）×300 mm（宽）×220 mm（深），需低温保存的实验材料可放在里面，温度可达-35 ℃，冰箱压缩机放在冰箱下面，与箱体脱离。

   7.赠送一个钢瓶用减压阀和一瓶真空泵油。。
七、验收方法
使用99.999%的惰性气源，空箱运转，箱内水氧含量均小于1PPM。

八、保修期
保修期为12个月，保修期的开始日期为验收合格之日。在保修期内产品如有质量问题，威格为买方提供免费维修及更换配件。损耗品如手套、粉尘过滤器等不在保修范围之内。产品的质量保证承诺不适用于由于使用不当导致设备损坏，买方需要支付其维修费用。

