倒置荧光显微镜技术指标

1、主要功能：可以用于明场、相衬、荧光等多种观察方式；

*2、光学系统：无限远平场复消色差光学系统，齐焦距离≥60mm；

3、观察系统：铰链式双目观察镜筒，10-40 度倾斜，瞳距 47-78mm，目镜接口Φ30；目/摄切换：（100/0,0/100)；外置相衬；

4、目镜：视度可调目镜10X，视场直径≥22mm；

#5、物镜：4X相差物镜，NA0.≥13、WD≥16.2mm；10×半复消色差荧光物镜，NA≥0.3、WD≥15.7mm、；20×半复消色差荧光物镜，NA≥0.45、WD≥8mm；40×半复消色差荧光物镜，NA≥0.6、WD≥3.6mm；60×半复消色差荧光物镜，NA≥0.7、WD≥1.8-2.6mm；

#6、转换器：六孔编码转换器（DIC扩展插槽，状态检测），带亮度记忆功能；

*7、载物台：三层机械移动平台，平台尺寸≥340X230mm，移动范围≥130X85mm，柔性手柄；

*8、调教：内置式电动Z轴调节，不适合外置套筒式电动调节。行程上≥8.5mm下≥1.5mm，最小步进≤0.02μm，重复精度≤0.1μm（光栅型）；3档调焦手轮（2μm/圈、40μm/圈、200μm/圈）；

*9、触摸液晶显示屏，不低于5.7英寸，显示控制光源强度、物镜倍率、荧光波段、中间倍率、转盘位置、勃氏镜等；触屏控制分光切换；

10、聚光镜：7 孔手动转盘，状态检测，可用于相衬、霍夫曼相衬、DIC、放置ND 滤光片等，聚光镜 NA≥0.52，WD≥30mm；

*11、配备系统中间倍率：1X、1.5X转盘式切换；

12、勃氏镜：手动切换进出光路，可调焦

13、机身端口：电动切换分光比：左侧 : 目视 =100：0；右侧 : 目视 =100：0；底部：目视 =100：0；

14、荧光转盘：采用多功能双层光路，6孔位手动转盘，可从主机取出，方便更换各模块；根据需求荧光激发模块可随意拆卸、安装。B激发光波滤色组件：激发BP460-495,分色DM505，截止BA510-550；G激发光波滤色组件：激发BP528-553,分色DM565，截止BA578-633；U激发光波滤色组件：激发BP360-390,分色DM415，截止BA435-485；CY5激发光波滤色组件：激发BP620-650,分色DM660，截止BA670-750；

15、荧光照明系统：高功率光纤式LED灯照明，非内置荧光照明模块。

16、明场照明系统：透射柯拉照明， LED 照明；视场/孔径光阑可调；

17、便捷的照明控制：在机身左侧布置编码式透射照明开关，按键开关；

18、可倾式透射照明柱：弯臂可倾斜 25°，确保使用者有较大的工作空间和方便更换样本。

19、图像采集系统：

*19.1、芯片尺寸及类型：≥1.8”(23.48x15.67)，彩色COMS，制冷。

19.2、像素点尺寸：≥3.76 x3.76。分辨率：≥6224x4168。曝光时间范围≥0.1ms~3600s。

19.3、双级高性能TE 冷却结构，快速散热度；温度任意可控，最高达40 度温度降幅。

19.4、具备防结雾结构，确保传感器在超低温度情况下传感器表面不会结雾；

19.5、高速 USB3.0或以上版本数据接口，传输速度≥5Gbits/s;

19.6、支持视频同软件/硬件触发模式捕获单帧或多帧图像；随相机提供高级视频与图像处理应用软件;

19.7、配备标准1.2倍接口。

#19.8、配备品牌适配电脑，显示器不低于31英寸。