需求清单

需求概述

本套装置主要用于自动化快速批量配置溶液用于电化学性能测试。根据电化学工作站配置，设计通量为8通道同时测试。

主要流程包括①微量固体或液体称取，加入溶剂搅拌溶解得到溶液，②将溶液泵送至测试池完成测试。附属流程包括物料补充、过程管路的清洗、废液收集等过程。

硬件设计方面，提供落地安装空间，同步设计底部框架和顶部防护门。要考虑缩小占地面积，无需自动操作的设备如电化学工作站可以安装至柜体内。测试池由客户提供，提供洞洞板以满足自主快速安装。

软件设计方面，满足“维护方便”核心需求。机械臂重复定位校准具有标准简易流程，设计出错报警等功能。

后期拓展方面，设计适用于AGV上下料的硬件冗余。

外观设计美观大方，具有防护功能。考虑使用环境的有机溶剂的腐蚀，透明材料应能耐受DMF、THF等强腐蚀性溶剂的腐蚀，或提供可快速更换的硬件设计。

工艺需求

溶液配置

- 主要操作：在天平上称取固体或液体约20 mg或20 μL，转移至摇床上加入指定溶剂约5 mL。振荡溶解。

- 具体需求：固体60种，液体60种。天平精度0.1 mg。

性能测试

- 主要操作：安装注射泵的入口针头，将液体输送至测试池停留，完成测试后清洗管路。

- 具体需求：全过程触液材质不允许使用金属材质。

拓展需求

- 支持AGV上下物料。

- 支持拓展至电化学合成反应，反应器为用户自备，配置的溶液量可提升至15 mL，对应注射泵规格提高，通量可适当减少。

技术方案

根据用户需求，基于欧世盛（北京）科技有限公司现有产品与技术，提出以下技术方案。

装置设计原则

在满足用户工艺条件的前提下，装置设计遵循以下原则：

- 需求导向原则：紧扣项目核心需求，贴合物料称量、反应工况、液液萃取等模块功能指标。

- 技术可行原则：选用成熟可靠的技术与设备，确保方案可落地、易执行，无超前技术应用风险。

- 安全合规原则：适配有机试剂特性，落实防护、报警、应急措施，符合实验室安全管理规范。

- 精准可控原则：保障称量、移液等操作精度达标，参数可灵活调整，满足实验精准控制要求。

- 稳定可靠原则：采用模块化设计，强化设备抗干扰能力，保障系统长时间连续稳定运行。

- 数据追溯原则：全链路采集存储实验数据，支持导出查询。

- 人机友好原则：设计简洁操作界面，支持流程自定义与权限分级，配备手动/自动双模式切换。

- 试剂耗材管理：集成试剂库存与耗材记录，优化耗材自动化补给，规范废液废料分类处理。

- 扩展集成原则：预留纯化、检测等单元对接接口，支持功能按需扩展与模块灵活组合。

- 经济节能原则：优化设备选型，控制全生命周期成本，设计低功耗运行模式，提升资源利用率。

装置组成及基本参数

本套装置主要由以下几个系统单元组成：全自动配液单元，反应单元，后处理单元和移动模组。

液体配液单元由开关盖机构和移液模组组成。完成液体试剂瓶的自动开闭盖和液体试剂的微量转移。

反应单元由孔板密封机构和平行反应器组成。为上述分配完成的反应体系提供稳定可控的温度环境、搅拌混匀。

后处理单元涉及取样、稀释和过滤操作。用于反应结束后的产物统一处理，配合高通量反应完成批量样品前处理，为后续检测分析提供标准化样品。

与之配套的移动模组实现物料转移的精准定位。

装置效果图

本套装置根据用户具体需求定制设计。装置落地安装，设计底部框架和防护罩。底部框架分两层设计，内置电气控制柜、电化学工作站和大瓶溶剂等，层板设计为洞洞板，方便快速安装固定件。防护罩为透明材质，方便更换。

流程示意图

本套装置的工作流程可参考下图。

装置设计说明

装置设计在一个大平台中。平台上方主要包括配液单元和测试单元。配液单元主要包括原料存放位、固体加料天平、开关盖机构、移液模组、输液泵、摇床、六轴机械臂及快换夹爪。测试单元主要包括注射泵、管路清洗结构件、废液收集切换阀、XYZ三轴移动模组等，测试池及电化学工作站由客户提供，平台预留洞洞板方便客户安装固定测试池。平台下方主要是电气组件和溶剂瓶、废液瓶、废液分类切换阀等，留有空间存放电化学工作站和检测池等。

主要功能操作或设计参数如下：

- 原料储存位：20 mL液体储存瓶60个；15 mL固体加料料仓60个；4 L溶剂瓶设计在平台下方的柜体中，最多可放置6瓶；Tip枪头2盒，200 μL和1000 μL各一盒；无盖空瓶托盘20个，两种托盘规格：①10 mL试剂瓶*8，②20 mL试剂瓶*4。人工将上述物料提前准备至指定位置。另外设计原料托盘出入口，后期可通过AGV将液体储存瓶或固体加料料仓送至该平台。

- 固体称取：机械臂将无盖空瓶托盘端送至摇床上，更换夹爪，夹取1个无盖空试剂瓶至加料天平上，夹取指定固体料仓至加料天平上，进行固体加料。加料结束后，将试剂瓶放回摇床上的托盘中，重复该过程，直至所有试剂瓶都加入指定固体。

- 固体加料天平：量程220 g，精度0.1 mg，加料准确度±0.3 mg。

- 液体移取：机械臂夹取20 mL液体原料瓶至开关盖机构夹紧，拧开瓶盖，将瓶盖放置在指定位置。机械臂更换移液模组，安装Tip枪头，移取液体至摇床上的空瓶。重复该过程，直至所有试剂瓶都加入指定液体试剂。

- 开关盖机构：适用外径26~28 mm的20 mL液体原料瓶。

- 移液模组：单通道，1000 μL规格，兼容200 μL。移液准确度如下表。

| 枪头规格μL | 排液量μL | 准确度 | CV值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 200 | 50 | 2% | 1.0% |
| 200 | 200 | 1% | 0.5% |
| 1000 | 100 | 2% | 1.0% |
| 1000 | 1000 | 1% | 0.5% |

- 加入溶剂：使用溶剂输液泵添加溶剂。泵入口管由人工提前放入至指定溶剂中，出口管由XYZ三轴移动机构携带。先清洗管路，将清洗剂排放至废液口，再将溶剂定量加入至试剂瓶中。

- 输液泵：25 mL注射泵（6通道），行程60 mm，流速范围0.1~25 mL/min，定量移液误差<1%，重复精度RSD<0.5%。触液材质：高硼硅玻璃、陶瓷、PTFE、PEEK。管路材质：PP、PFA或其它聚合物材质。

- 启动摇床一段时间，使物料溶解混匀。停止摇床。

- 性能测试：由8个注射泵（6通道）分别将摇床里配好的溶液泵送至8个测试池中，一一对应，完成测试后清洗管路。注射泵的入口管XYZ三轴移动机构携带固定，出口管连接至测试池。

- 管路清洗：先清洗入口管，再清洗出口管。设计清洗结构件，入口管移动至清洗位，由注射泵吸入清洗剂，从入口管排出，同时清洗入口管内壁和针头外壁。再吸入清洗剂，从出口管排出，清洗出口管内壁。

- 废液分类：8个测试池的出口管连接单向阀后，通过多通接头合并成一路，再连接至1个自动三通阀，通过三通阀可将废液排放至水系废液桶或有机系废液桶。

- 平台顶部设有360度摄像头，实时监测平台运行状态。

控制系统

装置配备专用软件工作站，实现全过程智能化自动化控制，提供实验方案设计，数据跟踪采集记录。交互式架构，可进行设备管理和流程程序设置，指定显示仪器内部各个部分运行状态。软件界面随设备配置进行定制化修改。

- 可视化：交互式操作模式，所有数据参数一目了然。

- 向导式操作模式：一键即可完成升压、降压、气体置换等流程，同时支持自建操作流程。任务管理：支持任务的创建、修改、暂停、恢复与导出

- 资源管理：实现耗材与资源的录入、更新及统计，可按工站分组管理

- 工站管理：支持设备初始化、注册、上下线及权限解锁

- 调度系统：具备多任务并行与资源分配优化机制，自动生成运行日志

- 统计分析：可输出实验报告并进行耗材与缺料统计

- 用户管理：可自定义权限等级与访问范围；

- 辅助功能：支持远程升级、数据回填及设备报告调用等操作

主要配件清单

| 序号 | 名称 | 规格/描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体加料机构 | - 固体料仓体积：15 mL。 - 固体加料器加料范围：5~2000 mg。 - 固体加料器加料精度：±0.3 mg @20 mg； - 固体加料器平均加样时间20~90 秒。（取决于目标重量和要求的准确度） - 天平量程：220 g，可读性：0.1 mg。 | 1 | 套 |
| 2 | 开关盖机构 | - 兼容20 mL螺纹试剂瓶的自动开关盖。 - 可同时固定至少1个20 mL螺纹试剂瓶用于开关盖。 | 1 | 套 |
| 3 | 自动移液模组 | - 一次性吸头，容量可选：200/1000 μL。 - 移液准确度：1%（枪头满量程） - 枪头最大Z轴行程：180 mm。 - 吸头有无检测，自动脱吸头功能。 - 自动液位检测和尖端堵塞检测。 | 1 | 套 |
| 4 | 溶剂注射泵 | - 注射器体积：25 mL - 流量范围：0.1~25 mL/min - 液体定量转移精度：1% - 重复精度：0.5% - 触液材质：高硼硅玻璃、陶瓷、PTFE、PEEK - 配6位切换阀：可1进6出或6进1出 | 1 | 套 |
| 5 | 摇床 | - 转速：30~300rpm - 转速误差范围：±2% - 转动幅度：Φ20mm - 容量：SBS标准孔板 - 最大载重：2.5 kg | 2 | 套 |
| 6 | 测试注射泵 | - 注射器体积：5 mL - 流量范围：0.1~30 mL/min - 液体定量转移精度：1% - 重复精度：0.5% - 触液材质：高硼硅玻璃、陶瓷、PTFE、PEEK - 配6位切换阀：可1进6出或6进1出 | 8 | 套 |
| 7 | 废液收集切换阀 | - 含单向阀8个，多通接头3个 - 含电动3通切换阀1个 - 规格：PTFE或其它非金属材质，1/8接口 | 1 | 套 |
| 8 | 6轴机械臂 | - 额定负载：5 kg - 重复定位精度：<0.5 mm - 工作范围：<900 mm - 含机械臂末端快换治具与气动模组 - 快换夹爪：试剂瓶夹爪1个（兼容开关盖、兼容10 mL、20 mL试剂瓶）；固体料仓夹爪1个；96孔板夹爪1个； | 1 | 套 |
| 9 | XYZ三轴机械臂 | - 定位精度<0.1 mm - X轴约0.5 m，Y轴约0.6m，Z轴约0.3 m。 | 1 | 套 |
| 10 | 耗材备件 | - 固体料仓数量：60个 - 托盘①：10 mL*8孔，20个 - 托盘②：20 mL*4孔，10个 - Tip枪头：200 μL，5盒 - Tip枪头：1000 μL，5盒 | 1 | 套 |
| 11 | 设备设计 | - 设计并组装上述工作工位和中转工位； - 设计并组装平台内部和外部固定工装；方便操作、维修；整齐美观 - 设计并组装平台控制系统配套电器件及配电箱 | 1 | 项 |
| 12 | 控制系统 | - 流程设定、参数设定、数据记录、信息提示、数据传输等 | 1 | 套 |
| 13 | 服务 | - 保险、运输、安装、技术培训等 | 1 | 套 |

*部分器件的具体规格参数随用户需求确认或调整后可能发生更改。