高温恒湿培养箱

型号   BPS-50CB

控温范围  B：-40～100℃

温度分辨率 0.1℃

温度波动度 高温:±0.5℃    低温:±1.0℃

控湿范围 35～95%RH

湿度偏差 ±3%RH

输入功率 2650W

工作环境温度 +5～30℃

电源电压   AC220V 50HZ

工作室尺寸W×D×H(mm)  350×300×500

外形尺寸W×D×H(mm) 720×620×725

载物托架 2块

触摸屏高压灭菌器技术白皮书

品牌：申嘉仪

型号：SMJ-110B

产地：上海

技术参数：

1.  仪器采用七寸触摸屏（可实现中英文切换），优于传统按键式，操作更简便,可自由升级程序。

2、容量：120L，内胆尺寸（直径*深度）φ400*980mm。

3、温度使用范围：40.0～140.0℃； （ 最高设定温度150℃），最高工作压力：0.26Mpa（测试压力0.44Mpa）。

4、温度显示精度：0.1℃或者0.01℃自由设定。

5、预设固定灭菌模式: A液体、B液体+保温、C溶解、D溶解+保温、E器械、F废弃物、。

6、可存储最大90组用户创建程序，分配于6种程序模式。修改程序参数并保存，断电记忆数据不丢失。也可自定义模式。

7、灭菌锅工作过程中，实时显示加热装置输出功率实时配比并显示。

8、开盖温度设定，60℃∽96℃。

9、灭菌状态曲线实时显示并存储。

10、实时记录存储显示，灭菌锅相关报警数据，并可导出（历史报警数据，）。

11、排气方式：十级智能排气，排气温度，排气时间，排气次数，均可安实际需要设定

12、密码权限管理，配备三级权限管理系统，可分配到100个用户。

13、门锁状态在屏幕上一目了然，电磁锁可在触屏上一键开锁。

14、风冷水冷系统双系统，能加快实验速度。

15、安全装置：压力安全阀泄压系统，防止干烧保护系统，门锁安全连锁保护系统，腔盖关闭检测系统，过压检测保护系统，超温检测保护系统，漏电短路检测保护系统，蒸汽饱和度自检功能。

16、故障（报警显示）：所有故障报警均已弹窗方式出现（中英文可调）。故障消除前，设备不可运作。

17、后台安全测试程序:实时监测各部位感应状态,可直接显示故障框，内有汉字、英文，俄文、清晰显示故障事项。

18、灭菌锅停用10分钟后，系统会自动切断电源使门锁为固定状态，安全节能。如需解锁，直接点击触屏上的开门健即可。

19、标配内置20L冷凝消音不锈钢收集桶，减少污染。

20、系统可备份恢复灭菌器数据，防止丢失。

21、灭菌温差校准功能。

22、安全连锁装置，八轴多角连锁装置。确保灭菌锅的绝对安全。

23、快拆式压力表 安全阀，方便计量。

选装升级：

- 可以实现设备与手机互联。通过手机能实时监控灭菌状态，接收报警信息。

- 在发生危险时，可以通过手机终止运行，确保使用者的安全 。

3可升级程序升温功能，满足用户多方面的实验需求。

4.可升级防漏提篮和灭菌专用试管架。

5.可升级打印机。

| 型号：SMJ-120B | 出厂编号： |
| --- | --- |
| 配件名称 | 应配数量 |
| 废水收集桶 | 1 |
| 废汽收集桶 | 1 |
| 提篮 | φ38cm*18cm/38cm*23cm/38cm*35cm任选其二 |
| 提篮隔板 | 1 |
| 安全阀铭牌 | 1 |
| 压力表合格证 | 1 |
| 产品合格证 | 1 |
| 压力容器证 | 1 |
| 保修卡 | 1 |
| 安装回执单 | 1 |
| 说明书 | 1 |
| 硅胶管 | 1 |

亚泰科隆  生物安全柜

| 型号参数 |  | BSC-1200IIA2 |
| --- | --- | --- |
| 过滤效率 |  | ≥99.9995%，@0.12um |
| 洁净等级 |  | HEPA：ISO 5级/ULPA：ISO 4级 |
| 吸入气流平均流速 |  | 0.55m/s |
| 下降气流平均流还 |  | 0.35m/s |
| 下降气流控制精度 |  | ±0.015 m/s |
| 噪音 |  | ≤60dB(A) |
| 振动半峰值 |  | ≤5um |
| 光 照 度 |  | ≥900Lx |
| 柜体 结构 | 主体结构 | 1.5厚镀锌板,外部为静电喷涂层,白色 |
|  | 操作间结构 | 1.5厚304不锈钢操作台面(托盘式),全不锈钢内胆 |
| 电气 结构 | 荧光/紫外灯 | 28w×2/30 w×1 |
|  | 电源插座电流 | 10A |
|  | 电源/电压 | AC220V/50Hz |
|  | 最大功率 | 1.29Kw |
| 工作区尺寸(mm) |  | 1220x580x660 |
| 装置外形尺寸(mm) |  | 1340x750x2150 |
| 备注 |  | 装置外型尺寸深750mm不包含100mm不锈钢扶手尺寸 |

产品特点:

气流模式30%外排70%内循环

1、高清LCD显示界面，实时动态显示监控下降气流和流入气流流速、温度和湿度数据，过滤器寿命值、风机、照明、杀菌及辅助电源的工作状态，前窗超高及滤器失效报警功能。具备紫外杀菌定时功能，预约开机杀菌功能，有效节约杀菌等待时间。具备累计工作时间显示功能。

2、前窗开启高度限位声光报警系统与照明控制联动。照明和杀菌互锁保护。

3、智能恒风速技术，采用高性能风速传感器，同时监控下降和流入风速，可自动跟踪风速并调节输出，确保风速的稳定性，在过滤器阻力增加50%时，风量排出量减少量小于10%，使用更安全。

4、优质的ULPA 超高效过滤器，针对>0.12um颗粒具有99.9995%的截留效率。

5、无边框、防紫外线、防爆钢化玻璃前窗，易于清洁，使用更安全。

6、5°倾斜式人体工程学设计，一体式可拆卸搁手架，创造更舒适的工作姿势，减少作业疲劳，亦方便搬运。

7、倾斜式过滤器设计符合柜体工程学设计，保证操作室内层降气流的均匀分布。

8、304一体式工作台面便于拆卸，方便移动和清洁。

- 工作区内壁右侧配置防溅安全插座，左侧配置水、气阀门接管通道两个，使用更方便灵活。

- 照明灯安装在前部控制器后面，处于操作人员视线之外，避免眼睛直视造成视疲劳。11、增强的侧壁引流孔设计，将有效防止逆流，湍流形成的可能。

海尔冷藏冰箱HYC-1030GD产品技术说明

一、产品技术规格

| 规格项目 | 具体项目 | HYC-1030GD |
| --- | --- | --- |
| 结构 | 整体结构 | 三层玻璃门 |
|  | 外部尺寸（宽深高） | 1205*800*1990mm |
|  | 内部尺寸（宽深高） | 1115*590*1670mm |
|  | 搁架数量 | 14个搁架 (搁架带价目条) |
|  | 总有效容积 | 1030L |
|  | 脚轮与底脚 | 4个万向脚轮+2个止动底脚 |
|  | 发泡箱体保温层 | 45mm |
| 电器 | 显示屏 | LED屏 |
|  | 控制系统 | 海尔温度控制系统搭配7路传感器 |
|  | 照明灯 | LED灯 |
| 性能 | 温度范围 | 3-7℃ |
|  | 输入功率 | 450W |
|  | 均匀度 | ±1℃ |
|  | 化霜类型 | 自然化霜 |
|  | 制冷系统 | 变频压缩机、低噪音风机 |
|  | 电池 | 12V大容量蓄电池 |
| 安全系统 | 多重故障报警 | 高低温报警、传感器故障报警、电池电量低报警、开门报警、断电报警、冷凝器脏报警 |
|  | 报警方式 | 声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警 |
|  | 远程报警功能 | 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。 |
|  | 云平台报警 | 标配WIFI接口，随时查看冷藏箱温度和报警情况，实现短信报警功能 |
|  | 门锁 | 2个机械锁 |
| 物联功能 | WIFI | 标配WIFI接口，通过手机APP，随时查看冷藏箱温度和报警情况，实现短信报警功能 |
| 选配 | 打印机 | 实现实时打印，时间段打印，24小时打印，7天打印，连续打印温度。 |
|  | USB接口 | 标配USB接口，实现数据存储导出 |
|  | 药筐 | 最多选配2个药筐，实现空间利用最大化 |
|  | RS485接口 | 预留RS485端口，预设Modbus协议，可实现多台设备组网，随时监控冷藏箱运行状态 |
| 认证 | 认证证书 | 医疗器械注册证 中家院第三方检测报告 CQC节能环保认证 能源之星认证 DIN 13277认证 CE/UKCA认证 |

海尔低温保存箱DW-40L528D产品技术说明

一、产品技术规格

| 规格项目 | 序号 | 具体项目 | 数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构 | 1 | 整体结构 | 立式，双门、双门封；门锁+锁鼻一体式手把门锁设计；内部可调式搁架；内藏式蒸发器，箱内温度均匀性高； |
|  | 2 | 外部尺寸（mm） | 940*845*1878 |
|  | 3 | 内部内部尺寸（mm） | 704*620*1230 |
|  | 4 | 保存箱层数 | 4层，高度可调，可实现箱内大空间 |
|  | 5 | 总有效容积 | 531L |
|  | 6 | 搁架数量 | 3个（可选配），方便区分存储物品 |
|  | 7 | 发泡箱体保温层 | 80mm |
| 电气 | 8 | 电压要求/频率 | 额定电压220V/50Hz，有效使用电压198V-242V。 |
|  | 9 | 控制 | 微电脑电子温控器控制，箱内温度数字显示； |
| 性能 | 10 | 温度范围 | -20~-40℃可调 |
|  | 11 | 输入功率 | 530W |
| 安全系统 | 12 | 多重故障报警 | 高温报警，低温报警，传感器故障报警，断电报警，开门报警，电池报警，环温高报警 |
|  | 13 | 多种报警方式 | 声光报警，远程报警接口 |
|  | 14 | 门锁 | 一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及挂锁，实现多人管理 |
| 制冷系统 | 15 | 蒸发器 | 内藏式蒸发器设计，箱内温度均匀性高 |
|  | 16 | 制冷控制 | 碳氢节能压缩机，碳氢制冷剂，制冷系统完全绿色环保，更节能 |
| 认证 | 17 | 产品认证证书 | 医疗器械注册证、CE认证 |
|  | 18 | 体系认证证书 | ISO9001系列质量体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO13485医疗器械质量体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证 |

二、产品各项功能的说明

1.微电脑控制，温度范围-20~-40℃可调，控温精度0.1℃。

2. LED数码显示箱内温度，显示精度0.1℃。

3. 多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆、传感器故障保护运行。

4. 多种故障报警（高温报警，低温报警，传感器故障报警，环温高报警、断电报警、门开报警、电池报警）。

5．具有多种报警方式：声光报警，远程报警接口。

6．断电后报警持续24小时以上。

7．采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g。

8．碳氢节能压缩机，更环保节能;

9．特性点温度均匀性±4℃以内；

10、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁（四把钥匙）及挂锁，实现多人管理；

11、2个发泡外门、外门3层密封，密封保温效果好；

12、保温层PU整体LBA发泡，厚度不低于80mm；

13、内胆为钣金喷粉，防腐蚀，制冷快；

14、EBM风机，微电脑智能控制运行；

15、静音低噪，稳定运行噪音要低于45分贝；

16、具有2个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度；

17、箱内大空间，搁架上下可调，便于存放不同物品；

18、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定调平；

19、可选配温度记录仪、打印机，实现温度数据的纸质保存；可选配USB，导出数据，实现数据的可追溯性；可选配RS485接口或WIFI模块（二选一），实时监控温度数据。

鼓风干燥箱GF 85技术白皮书

品牌：申嘉仪

产地：上海

型号：GF 85

适用范围

适用于工矿企业   大专院校    医药卫生

科研单位等对物品进行烘焙  干燥   溶解等

产品特点

1.触摸屏控制，操作更方便，显示更直观。

2.具有定值和程序控制两种方式

3.具有来电恢复，定时运行功能

4.采用优质超厚一体成型保温层，锁住温度不易流失节能高效

5.采用加厚型SUS304不锈钢内胆，高温环境不变形

6.独特脚轮承重、并带有水平调节功能

7.双层叠加设计，节省设备占用空间

8.具有新鲜空气进入系统

9.内胆四角圆弧设计，层架易拆卸，方便清洁

10.控制方式：P/D模糊逻辑控制，普通 / 程序模糊运行

11.对流方式: 强制对流

12.具有数据曲线显示和存储功能。

13.控温范围:室温 +5~300℃

14.设置精度:0.1

15.温度波动度:±0.5℃

16.温度均匀度（150℃时）:1.5℃

17.外形尺寸：(W*D*H)mm： 700*780*800

18.内腔尺寸：(W*D*H)mm ：480*320*560

19.内腔体积:80L

20.产品重量:65kg

21.加热功率1600W

22.电源电压：AC-220V 50/60HZ

23.不锈钢层架:二层

24.双层叠加：有

25.进气孔 / 排气孔		底部 2 个 / 顶部 1 个

26.安全装置:漏电保护、超温保护、开门报警、传感器异常报警

27.选装功能： 速率升降温

鼓风干燥箱—升级换代产品 (普及型)

采用先进的激光、数控加工设备生产的产品；供工矿企业、化验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。

产品特点：

● 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖。

● 采用具有超温偏差保护、 数字显示的微电脑P.I.D温度控制器， 带有定时功能， 控温精确可靠。

● 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀度。

● 采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。

技术参数：9000系列

| 型号 | DHG-9070(A) (101-1) |
| --- | --- |
| 电源电压 | AC220V 50HZ |
| 控温范围 | RT+10～250℃ |
| 恒温波动度 | ±1.0℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 温度均匀度 | ±3%（测试点为100℃） |
| 工作环境温度 | +5～40℃ |
| 输入功率 | 1550W |
| 容积 | 80L |
| 内胆尺寸（mm）W×D×H | 450×400×450 |
| 外形尺寸（mm）W×D×H | 740×530×630 |
| 载物托架 （标配） | 2块 |
| 定时范围 | 0~9999min |

※性能参数测试在空载条件下为：环境温度20℃，环境湿度50%RH

注:带"A"为镜面不锈钢内胆

恒温培养箱

型号 SLI-400 ，品牌EYELA

对流方式 气套式自然对流方式

温度调节范围 室温 +5 ~ 60℃

温度调节精度 ±0.1℃(温度设置为 37℃时)

温度分布精度 ±2.5℃(温度设置为 37℃时)

时间设定范围 0 ~99 小时 59 分钟

温控/设定·显示 P.1.D 控制 SSR 输出/手动输入设置·数字显示

安全功能 报警功能(温度超过上限、门开、传感器、停电、温调失效等报警)

加热器 280W

温度传感器 热敏电阻式

内胆材质 不锈钢 SUS304

内部尺寸容量  434Wx400Dx450H·约78L

隔板 承重15kg/枚·2枚

使用周围温度

5~35℃

外形尺寸(mm)·重量 526(553)Wx550Dx800H·约41kg

分析天平（0.0001g）	MA204/A

最大秤量  220 g

可读性 0.1 mg

重复性(5%载荷下) 0.1 mg

线性偏差 0.2 mg

灵敏度偏移(标称加载下) 0.8 mg

重复性(5%载荷下) 0.08 mg

线性偏差  0.06 mg

灵敏度偏移(标称加载下) 0.5 mg

最小称量值(USP，允差=0.10%) 1 60 mg

最小称量值(允差=1%) 16 mg

稳定时间 2s

天平外形尺寸(宽x长x高) 209 x 354 x 354 mm

秤盘直径 90 mm

使用内置砝码进行调整之后

在5%载荷、k=2时测定

Bio-Rad/伯乐	Mini-PROTEAN Tetra Cell Bio-Rad/伯乐	1658001

技术规格：

胶数量 1-4 块

预制胶 Ready Gel  预制胶

手灌胶 用 Mini-PROTEAN 长玻板制胶

胶大小 (W x L) 预制胶: 8 .6 x 6 .8 cm

手灌胶: 8 .3 x 7 .3 cm

玻板大小 (W x L)

短玻板 10 .1 x 7 .3 cm

带封边垫条的长玻板 10 .1 x 8 .2 cm

2 块胶缓冲液总体积 700 ml

4 块胶缓冲液总体积 1,000 ml

典型 SDS-PAGE 胶运行时间 35–45 min ( 恒压 200 V )

推荐电泳仪 PowerPac™ 基础或PowerPac™ HC 高电流

大小 (W x L x H) 12 x 16 x 18 cm

重量 1 .0 kg (2 .2 lb)

SB25-12DTD功率可调加热型超声波清洗机

产品说明

DTD系列功率可调加热型超声波清洗机主要用于常规清洗、萃取、乳化、混匀、脱气、分散等领域，其优点是大液晶屏幕显示，室温-80℃的温度设定范围，具有断电工作参数记忆等功能。广泛应用于验室 、机电行业、珠宝首饰 、医疗牙科 、光学等领域。

性能特点

- 大屏幕液晶显示器

- 显示器上菜单参数选择

- 功率40%－100%可调

- 数显设定超声清洗时间

- 仪器的操作程序采用单片机软件

- 工作时间倒计时显示

- 室温-80℃的温度设定范围

- 1-999min总工作时间设定

- 配有专用不锈钢网篮、降音盖

- 仪器的内外壳体和降音盖采用优质不锈钢

- 实时显示清洗槽内实际温度

- 工作参数断电记忆功能

仪器参数

- 型号:SB25-12DTD

- 内槽长·宽·高: 500*300*150(mm)L/W/H

- 容量: 22.5L

- 频率: 40KHz

- 功率: 600/720W

- 功率可调: 40-100%

- 加热功率: 800W

- 温度可调: 室温-80℃

- 时间可调: 1-999min

- 网架: 有

- 降音盖: 有

- 排 水: 有

D2012plus，DLAB，高速离心机

最大相对离心力 15100Xg , 步进：100xg

转速范围 15000rpm(500-15000rpm), 步进量：100rpm

转速精度 ±20rpm

转子容量12X0.2mL/0.5mL/1.5mL/2mL

升降速时间 11s↑/9s↓

显示LCD

电源 AC100V-240V,50Hz/60Hz

电机类型直流无刷电机

转子类型  A12-2P

运行时间 30sec-99min/连续运行

功率 单相, 3A100W

噪音 ≤54dB

外形尺寸[长×宽×高] 255X245X140mm

DLAB 加热制冷震动款金属浴(磁吸款自动校准)

HCM100-Pro

温度控制范围[°C] 室温-15~100

温度设定范围[C]0~100

温度控制精度“C] 士0.5

温度显示精度[°C] 士0.5

功率[W  200

时间设定范围 0min-99h30min

最大升温速率 5.5'C/min

最大降温速率 5'C/min(100'c-room temp)0.5°C/min (below room temp)

调速范围[rpm]200~1500

混匀直径[mm] 3

显示 TFT

自定义温控程序容量9个

过温保护[°C] 150

电源 110/220V，50/60Hz

外形尺寸[长x宽x高] 200x235x120mm

重量[kg] 7.3

工作温度[°C] 10~40

工作湿度[% RH] <80

| 设备名称 | eStain L1蛋白染色仪 | 申购部门 |  | 申购方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品牌/生产商 | 金斯瑞 | 申购人 |  | 申购人电话 |  |
| 国内/进口 | 国内 | 是否共享 |  | 用途分类 | 仅供科研使用，非医疗类器械 |
| 产地（国别） | 中国 | 是否软件 | 否 | 性能分类 | 蛋白分析 |
| 规格型号 | L00657C |  |  |  |  |
| 运行环境 | 15-40℃ |  |  |  |  |
| 主要技术参数 | 1.1 标准染色脱色时间：9 分 57 秒 1.2 通量：仪器有两个通道，通道间独立，单次每个通道可以染一片胶 1.3 灵敏度：12.5ng BSA 可见条带（标准程序），可通过程序调整优化 1.4 操作性：试剂盒即拆即用，无需任何繁琐准备步骤。 凝胶安放方式简单，无需排赶气泡。一键开始，中间过程无需人工参与 1.5 程序编辑：灵活方便的染、脱程序设置。可根据实际需求实现更短时间/更高灵敏度/更干净背景 1.6 专利：金斯瑞自主专利 1.7 电气参数:110-120v,220-240v,50/60HZ,10A 1.8 内置功能:数显，报警，按键，LED灯 1.9 适用性:适用于考马斯亮蓝染色实验中在小型聚丙烯酰胺凝胶的染色和脱色。 1.10 材料:ABS,PP，钛，塑化硅胶，不锈钢 |  |  |  |  |
| 配置清单 | eStain® L1 蛋白染色仪主机 1 台 eStain® L1 小两通盖（5L 适用）3 个 eStain® L1 凝胶固定夹 2 个 eStain® L1 染色液试剂盒 1 kit eStain® L1 硅胶管 3 根 eBlot L1 电源线 1个 5L塑料桶 3 个 塑料铲子 1个 |  |  |  |  |
| 技术资料 | eStain® L1 说明书 eStain® L1 快速说明卡 |  |  |  |  |
| 技术服务 | 1、 产品自售出之日起15 日内，发生严重性能故障，客户可以选择退货、换货或修理，不按照说明书操作等人为原因造成的故障除外； 2、 产品自售出之日起30 日内，发生严重性能故障，客户可以选择换货或修理，不按照说明书操作等人为原因造成的故障除外； 3、 整机、主要部件买方最终验收之日起一年或一万分钟（以先到为准）内免费修理、更换； 4、 超过保修期限及不按照说明书操作等人为原因造成的故障、部件损坏，则按照公司规定收取相应的维修和零配件费用； 5、 技术支持服务： （1）金斯瑞生物科技有限公司提供免费电话技术支持服务：400-025-8686 转5810； （2）保修期内仪器维修，退换货产生的运输费用由金斯瑞生物科技有限公司承担； （3）如需上门服务，则须支付工程师相应的工资、交通、住宿费用。 备注： （1）不按照说明书操作等人为原因所造成的仪器故障，不在上述规定之内； （2）超过保修期限及不按照说明书操作等人为原因造成的仪器故障、部件更换所产生的维修、零部件更换、运输等费用，由客户承担； （3）一万分钟是指通道A 和通道B 运行时间总和。 |  |  |  |  |

注：赠送MHS4Pro 磁力搅拌器2台

PowerPac 通用 伯乐电泳仪	1645070

电压 10–500 V

电流0.01–2.5 A

功率1–500 W

输出类型 （带自动跨接）恒压、恒流或恒功率

定时器1 min–99 hr, 59 min

伏特–时控制有, 99,000 V–hr

暂停/继续功能有

显示128 x 64 像素，亮背景，图形液晶显示屏

可编程方法 储存9个方法，每个最多9个步骤

实时时钟有

断电后自动恢复 有

数据传输/存档有，可选择

温度控制 无

微安培读数 无

安全性能 空载监测；荷载突变监测；地面漏电保护；过载/短路监测；过压保护

操作条件 0–40oC; 0–95% 湿度

可叠放 有

输出插孔 4 对并联

安全标准 EN–61010, CE

IQ/OQ 规程 有，可选择

输入功率（实际）90–120 or 198–264 VAC, 50/60 Hz, 自动切换

大小(W x D x H)

27.5 x 34 x 10 cm

重量2.5 kg

注：赠送循环水式多用真空泵（减压抽滤装置）1台

注：以上所有设备投标时，需要有厂家授权。