Pressurefilms高精度三维测力系统招标参数

品牌：Pressurefilms

型号：PF4060-G10

- ★传感器原理：须为电阻应变式力传感器，非压电式、电容式或光学式原理，保证低频与静态测量精度。

- 测力台数量：≥3块，通过工业以太网交换机组网，所有数据实时在同一软件界面中融合显示。

- 传感器结构：可实现Fx、Fy、Fz、Mx、My、Mz六分量之间的独立解耦与低串扰测量。

- 测力台台面材质：航空级高强度铝合金，表面进行硬质阳极氧化处理具备防腐蚀、防静电特性。

- 测力台台面有效尺寸：长600mm×宽400mm（公差±5mm），同时兼容以90°旋转方式实现400mm×600mm安装方向。

- 测力台整体高度：≤80mm（不含连接器突出部分），以适应嵌入式或便携式布置场景。

- Fx、Fy方向力测量量程：≥1000N。

- Fz方向力测量量程：≥2500N。

- Mx、My、Mz力矩测量范围：Mx：≥500N·m，My：≥750N·m，Mz：≥150N·m。

- Fx、Fy方向固有频率：≥250Hz，Fz方向固有频率：≥350Hz。

- 各方向安全过载能力：≥150%FS（满量程）。

- 非线性误差：≤±0.2%FS（Fx、Fy：2N,Fz：5N）。

- 迟滞误差：≤±0.2%FS（Fx、Fy：2N,Fz：5N）。

- 重复性误差：≤±0.2%FS（Fx、Fy：2N,Fz：5N）基于三次以上重复加载标准差计算。

- 原始串扰误差：≤±1%，串扰补偿后串扰误差：≤±0.1%。

- 信号采集分辨率：24位有效无丢码位数（ENOB≥20位）。

- ★系统采样频率：≥3000Hz。

- 数字信号输出：标准千兆以太网接口（RJ45），支持TCP/IP及UDP双协议。

- ★模拟信号输出：提供不少于6路独立BNC接口，可同时输出Fx、Fy、Fz、Mx、My、Mz对应的原始模拟电压信号。

- 外部同步接口：提供≥4路BNC母座类型的外部触发输入与输出接口，兼容TTL电平（3.3V及5V逻辑），输入输出双向可配置。

- ▲产品需通过欧盟CE认证（需提供CE符合性声明及第三方检测报告扫描件，原件备查）。

- 支持多测力台空间拼接测量：可通过至少3块测力台拼接组成阵列，用于测量完整步态周期中的连续地面反作用力（需提供步态实测数据案例及拼接方法说明）。

- 实时显示Fx、Fy、Fz、Mx、My、Mz的瞬时数值及连续波形曲线，实时显示的曲线点的数量100-5000点任意调节，以及压力中心（COP）的X、Y坐标，显示刷新率不低于100Hz。

- 实时绘制COP在XY平面内的动态运动轨迹，支持轨迹点迹密度可调支持0-200点数任意调节。

- 支持多通道曲线叠加对比显示，可任意选择不同力台的不同分量（如力台1的Fz与力台2的Fz）在同一坐标系下对比。

- ★具备一键清零功能：可对所有测力台全部通道进行全局清零，也可对每块测力台的≥12个独立通道分别进行单通道清零。

- 单通道清零时不影响其他通道数据零点。

- 支持发送TTL触发信号至外部设备（如肌电仪、动捕系统、压力分布系统），独立触发输出通道不少于2路BNC。

- 支持接收外部TTL触发信号启动数据采集，支持上升沿触发与下降沿触发可配置。

- ★为保证系统一致性、兼容性与售后责任唯一性，测力台硬件与数据采集分析软件须为同一品牌或同一制造商提供，不接受不同品牌拼凑投标。

- ★软件可安装于不同电脑上，无账号登录限制、无USB加密狗限制、无在线激活限制，软件需兼容Windows 10、Windows 11等主流64位操作系统。

配置清单

- 采集分析软件U盘*1个

- 三维测力台*3块

- 数据采集器*3个

- 使用说明书*1个