品牌：安捷伦

仪器名称：电感耦合等离子体光谱仪

型号：5800ICP

1:整个中阶梯光学系统所有光学元件均密封于≥35℃具有恒温光室中，光室控温精度±0.1℃

2、CCD检测器一次曝光即可覆盖不小于167-780nm的波长范围

3、检测器冷却：半导体制冷，温度≤－38℃

4、射频发生系统：功率范围不窄于：800〜1500W，连续可调，调节步进不大于10W，计算机控制进行功率调节

5、尾焰去除：轴向采光锥带有水冷系统，有效深入排开尾焰。无需空气压缩机，无切割气体的消耗。

6、样品导入系统：等离子体气，质量流量计（MFC）控制：调节范围不小于8〜20L/min，增量0.1L/min连续可调。

7、雾化气，质量流量计（MFC）控制： 调节范围不小于0-1.5L/min，增量0.01L/min连续可调。

8、软件性能：谱图自动解析功能：快速自动谱线拟合技术，能够利用数学模型分离待测元素峰和干扰元素峰的谱线，在线校正基体谱线干扰

9、含耐氢氟酸进样系统一套

10、含自动进样器一套，可放置250 个 50ml 样品管；包含4 个 60位样品架；1 个34位的标准样品架；0.8mm的带套管的进样针

11、需要厂家授权。