管道内微孔道测量技术服务要求：

- 设备要求：

1）供货商需提供符合技术指标的测速仪，满足以下参数：

测量形式：在线式

风速测量范围：0-30m/s

温度测量范围：0-600℃，内置铂电阻温度传感器，支持自动温度补偿

电桥响应频率：≥35kHz，最大频响50kHz

电压输出范围：-5V~+5V。

温度输出范围：0V~5V

测量精度：整体误差小于±1%FS

分辨率：0.01

温度修正精度：±0.1℃

支持自动标定功能（匹配可选标定器实现）

系统功能：内置截止频率 10-10kHz 低通滤波器（可关闭）、方波测试功能、热线系统自动调平衡、探头故障自动报警

2）所供测速仪必须支持与我方自带探头的物理及信号匹配，确保探头信号及连接口可正常接入测速仪实现测量。

- 系统调试要求：

- 探头匹配服务：

根据我方提供的自有探头参数，完成探头与测速仪系统的电气匹配与信号校准；提供探头接入后的系统稳定性测试服务。

- 数据传输设置：

配置测速仪输出信号，确保可与我方数据采集模块正常传输；协助完成采集软件基本参数设置，实现流速-电压信号对应关系标定。

- 测量流程设计与验证：

结合我方实验结构，制定微孔道流速测量方案；在我方实验平台上进行实测验证，确保系统能稳定输出有效流速信号。

- 兼容性调整与开发支持：

测速仪信号数据须接入我方实验总平台，在平台上能够显示速度测量情况，另外，如我方后续需调整测量模式或信号处理方式，供应商应提供相应的参数调整支持；

在服务期内提供远程或现场技术咨询，协助解决信号对接中出现的问题。

3、配合安装要求：

1）人员配置：

服务期内，至少派遣1名经验丰富的技术人员负责本项目支持，确保服务连续性；

首次安装调试需派员现场配合，后续根据实际需要提供现场或远程支持。

2）安装配合内容：

供应商需要配合我方完成探头在实验系统中的安装固定，提供探头安装位置校准、承压密封结构装配指导，确保安装后无泄漏，且探头不干扰微孔道流场；

安装完成后，供应商的技术人员需对设备安装状态、探头接触情况、密封效果进行复核，同步进行开机试运行，确认设备安装到位、可正常启动测量。

3）服务期与响应机制：

服务期限为48个月，自设备交付并完成首次调试之日起计算；

保证所有供应设备在服务期内可连续稳定运行；

供应商应提供明确的技术支持响应机制，包括日常咨询、故障排查等，一般问题应在24小时内响应。