主要功能：
  仪器主要测试样品比表面积和孔径分布，比表面积测试范围0.0005㎡/g以上，孔径测试范围0.35-500nm。在仪器上最多可以同时进行6个样品的原位脱气，6个样品全孔分析，以及左右2个P0值的精准测试。且配有微机工作站，以用于比表面及微孔分析仪的控制和等温数据的处理。
详细参数：
1. 仪器功能：吸附脱附等温线，比表面积，孔径分布，TSA变温吸附，吸附热测试，IAST选择性吸附自动测试，循环寿命评价等。
2. 测试范围及方法：0.01（m2/g）--至无上限（比表面积） ；2nm—500nm（介孔及大孔分析） ；0.35nm-2nm（微孔常规分析） ；总孔体积 0.0001cc/g--至无上限。
3. 测试精度：BET比表面积测试精度RSD ≤0.1％(采用同一标样[6]个分析位连续[3]次重复测试的[18]个测试结果) ；平均孔径（微孔）重复精度≤ 0.02nm；
4. 工作站数量：1台主机具有双工作站，双站可独立工作，可同时实现两种不同温度，两种不同吸附质的同时测试。
5. 分析位数数量：每个工作站具有至少3个分析位，且3个分析位处于同一个液氮杯中。
6. 真空系统：真空系统配置原装进口机械泵及进口涡轮分子泵，系统最小相对压力P/P0＜E-8，机械泵抽速＞2L/S，分子泵抽速＞47L/S（N2）
7. 压力传感器：每个分析位，P0站，基准腔都具有独立的原装进口电容式压力传感器，传感器精度优于0.15%，仪器上至少有16支原装进口电容式压力传感器。
8. 脱气温度：为保证加热区温度控制均匀，加热炉加热温区深度＞20cm。加热温度范围：室温-400℃，精度优于0.1℃；不可采用与仪器分体的脱气站或易损的软质加热包等技术。（提供加热炉加热温区实测实物图作为证明）
9. 杜瓦杯：杜瓦杯液氮保温时长＞130h（称重法24小时挥发率＜0.8%，支持现场验证）；
10. 控制系统：为减小仪器漏率，仪器必须配备密封性更好的气控隔膜阀，吸附腔漏率优于1.7E-10mbar.m³/s。
11. 全自动化：脱气炉与杜瓦杯自动旋转切换，无需人工取下加热炉或液氮杯，也无需人为转移样品，全自动原位脱气及测试，无需人工干预。（提供仪器软件及仪器图片证明）
12. 防飞扬脱气：为避免仪器污染，样品管口必须安装防护滤芯（提供实物图作为证明）且软件界面可实时显示脱气过程中压力-时间曲线图（提供软件界面显示图），根据压力变化自动控制程序升温和抽真空； 
13. 脱气完成判断：可在仪器的软件上设置至少2种判断脱气是否完成的模式，且必须包含根据压力变化自动判断以及根据脱气时判；
14. 便捷安装密封：只需一个试管架套螺母，便可实现3-6个样品管的一次密封安装。不可采用单个试管架套螺母密封单个样品管等技术.（提供密封结构实物图片，证明3支样品管处于一个试管架套螺母中）。
15. 气路系统全恒温：仪器内部气路系统全恒温至40℃，精度优于0.01℃；（提供实物图）
16. 独立的饱和蒸汽压（P0）实时测试位：每个工作站必须具有热阻隔结构的不锈钢螺旋P0管，不能采用玻璃P0管或普通不锈钢直P0管。（提供不锈钢螺旋P0管实物图）
17. 脱气报告：具有样品脱气报告，不仅可以准确知道样品是否脱气干净，而且可以获取样品脱气前后、脱气过程中在真空下的“放气”速率。（提供脱气报告作为证明材料）
18. 测试报告自诊断：软件可根据BET取点，仪器气密性，吸附平衡程度等因素对测试过程和测试结果做智能的分析。（提供自诊断报告作为证明材料）
19. 防护门：为了保证仪器的安全性，仪器必须具有上移式感应防护门，且防护门与仪器照明系统联动。

