比选附件

- 设备概述

本次采购设备为高精度、低噪声工业级激光二极管控制器。该设备必须采用集成化设计，能够同时实现800mA的驱动电流控制及TEC温度管理，具有超高电流稳定性和超低噪声特性。

- 设备型号

具体设备型号如下图所示：

- 核心技术指标

- 驱动电流范围：15mA至850mA

- 电流噪声密度：<1.7nA/√Hz

- 电流分辨率：14uA

- TEC温度控制器输出：最大电流2A，电压范围±4.5V

- 输入电压范围：6V至33V

- 工作温度范围：-40℃至85℃

- 温度稳定性：≤0.002℃/℃

- 调制带宽：具备5MHz的3dB带宽

- 激光器兼容性：必须兼容Type2型引脚定义的蝶形封装激光二极管

- 监测能力：集成实时状态监测功能

- 快速切换功能：能够通过外部控制在两个独立的电流设定点之间快速切换

- 系统配置完整性要求

完整的设备必须包含以下全部组件，不接受任何形式的减配报价，缺少任何一项均视为技术指标不达标：

- 核心控制器： Koheron CTL300E-2-800-NOZIF 原厂主板。

- 接口扩展系统：必须配备原厂 TB300 接口扩展板，接口拓展板与主板需要能够直接进行插拔连接，如下图所示。

- 通信与控制系统：提供支持 Windows 10/11 系统的原厂图形化控制软件（GUI），支持实时参数监控与保存。

且完整设备必须能够在以下的实验环境下正常使用，确保设备为到手即用的状态：输出6V/3A或12V/5A的直流电源；覆盖1290~1310nm波长范围的光谱分析仪；可变衰减器；光功率计；Windows系统计算机。