## Sheet1
采购需求表（物资类）
采购单位：（业务部门盖章）
采购计划编号 |  |  | 项目名称 | 多液路进样系统 | 最高限价（万元）
需求部门 |  |  | 联系人 |  | 联系方式
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） | 调研产品具体响应情况
技术要求 | [7 empty] | 品牌1：上海澎赞生物科技有限公司 型号：PZ-SI-01 联系人：肖芷月 联系方式：13341632207 | 品牌2：上海越瀚生物科技有限公司 型号：Aria 联系人：王健 联系方式：15601431196 | 品牌3：苏州蓬勃科学仪器有限公司 型号：Merfish S 联系人：王海燕 联系方式：17317200618
1 | 基本要求 | ★ | 成像扫描探测平台系统应作为自动化成像系统的核心采集单元，具备高灵敏度、高帧率及宽动态范围的探测能力，支持与电动显微镜、微流控进样系统协同工作，完成多通道、多时间点、多层切的原位信号采集。 |  |  | 否 | 产品彩页 | 提供标准触发接口，支持与显微镜控制系统、微流控进样设备的硬件级同步联动。可通过外部TTL信号控制曝光、读出及数据传输时序，确保在多轮循环实验中图像采集与流体时间、光源激发严格同步。 | 支持多维自动化扫描模式，包括多视野拼接、多通道荧光切换、Z轴层切及时间序列成像。软件应允许预设采集模板，实现全流程无人值守运行，满足高通量原位测序实验对数据采集效率与一致性的要求。 | 采用高分辨率科学级探测器，分辨率不低于2304×2304，帧率≥100 fps（ROI模式下），峰值量子效率≥80%。具备宽动态范围与低噪声特性，以满足弱信号条件下原位测序成像的灵敏度要求。
2 | 资质认证 | ★ |  |  |  | 否
3 | 工作原理 |  | 将光学信号转换为电信号并完成数字化读出。探测器通过光电效应将入射光子转化为电子，经模数转换器转换为数字信号；同时采用低噪声读出电路与高速数据接口，在保证信噪比的前提下实现高帧率采集。 |  |  | 否 |  | 工作原理基于精确的时序控制系统工作，通过外部触发信号（如TTL）与显微镜快门、光源激发、载物台移动等动作实现硬件级同步。在接收到触发脉冲后，探测器按照预设的曝光时间、读出模式和帧率完成单帧或多帧采集，确保图像数据与实验事件在时间轴上严格对齐。 | 探测平台通过逐行或逐像素的方式对焦平面上的光学信号进行空间采样，将二维或三维的光强分布转换为数字矩阵。系统支持多通道荧光信号的分离采集，并通过图像配准算法对多轮采集的图像进行像素级对齐，最终重建出具有空间坐标的分子图谱。 | 通过大像素尺寸、高量子效率及低暗电流设计，最大化光子收集效率与信噪比。内置的制冷系统可降低热噪声，动态范围调节功能可适应强弱信号共存场景，从而在弱信号原位测序成像中实现高灵敏度与高动态范围的平衡。
4 | 检测指标 | ▲ | 外部触发与连续运行 系统配备标准TTL输入/输出接口，支持与显微镜、光源、微流控进样器等外围设备进行硬件级触发与状态交互，实现成像采集与流体事件的精准同步。在无人值守条件下，系统可连续自动运行不低于72小时，确保长时间、多轮循环实验的流程完整性与数据一致性。 探测器成像性能 探测器采用科学级CMOS图像传感器，有效分辨率为2304×2304（530万像素），在ROI模式下帧率可达100帧/秒，满足动态过程捕获与高通量扫描需求。系统动态范围达21,400:1，可同时分辨强弱信号；读取噪声低至0.7个电子（rms），确保弱信号条件下的图像信噪比；峰值量子效率为80%，在全波段范围内保持高灵敏度响应，适用于原位测序中多通道荧光信号的精确采集。 |  |  | 是 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 | 高灵敏度成像模块（探测器） 分辨率与帧率：2304 × 2304（530 万像素）；100 帧/秒（2304 × 2048 ROI 时） 动态范围：21,400:1 像素尺寸：6.5 μm × 6.5 μm 读取噪声：0.7 e⁻ rms（超静音扫描模式） 光响应非均匀性（PRNU）：0.06%（@ 7500 e⁻） 暗信号非均匀性（DSNU）：0.06 e⁻ 峰值量子效率（QE）：80% 系统集成与联动控制 多路进样系统通过 TTL 接口与显微镜、探测器实现硬件级同步触发，确保每轮液体反应与图像采集的时序一致性 控制软件统一管理液路流程、载物台移动、ZDC 聚焦、多通道荧光成像及数据记录，支持全自动“反应-成像”循环实验 系统支持 ≥ 72 小时连续无人值守运行，满足高通量原位测序与空间组学研究需求 | 成像与检测参数 3.1. 摄像头配置：Basler acA2000-340km 工业相机。 3.2. 多维成像支持：支持X、Y、Z、T（时间）轴控制。 3.3. 图像采集功能： 3.3.1. 支持多时间点采集。 3.3.2. 支持多通道荧光采集。 3.3.3. 支持Z序列自动采集。 3.4. 图像分析功能： 3.4.1. 支持荧光强度测量。 3.4.2. 支持区域和周长计算。 3.4.3. 支持数据分析。 扫描相机：背照式科研级 sCMOS，95% 量子效率，-25℃深度制冷，40 FPS 全幅扫描，光谱范围 370~1100 nm | 扫描控制软件： LAS X，支持小视野及拼接大视野在线成像、多点定位、z 轴层切、拼图、去卷积及实时三维成像 图像浏览软件：支持小视野及拼接大视野在线及离线浏览、分通道及多通道导图 图形工作站 / 服务器一体机：CPU 主频≥3.0 GHz，内存≥64GB，硬盘存储≥2TB，独立显卡，27" 高分辨率显示器 扫描台：电动，型号 DM4-6，行程 100×100,2mm 辅助与数据处理 条码阅读器：DFK21F04，可阅读一维和二维码 十通道转盘：一次性最多安放 9 种常用滤镜，支持自动切换 图形工作站 / 服务器一体机：CPU 主频≥3.0 GHz，内存≥64GB，硬盘存储≥2TB，27" 高分辨率显示器，64 位正版 Windows 系统
5 | 自动校正 | ★ | 系统具备自动校正功能，确保成像捕捉精度。 |  |  | 是 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 | 系统具备自动校正功能，确保成像捕捉精度。 | 系统具备自动校正功能，确保成像捕捉精度。 | 系统内置自动校准机制，确保成像捕捉精度。
6 | 探头 |  | 不涉及 |  |  | 否 |  | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
7 | 检测时间 | ▲ | 帧率可达100帧/s，系统响应时间满足实验流程连续性要求。 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 | 帧率可达100帧/s，系统响应时间满足实验流程连续性要求。 | 帧率可达100帧/s，系统响应时间满足实验流程连续性要求。 | 帧率可达100帧/s，系统响应时间满足实验流程连续性要求。
8 | 色素浓度测量范围 |  | 不涉及 |  |  | 否 |  | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
9 | xxx脏血流量横向、纵向对比功能 |  | 不涉及 |  |  | 否 |  | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
10 | 检测异常实时提示 |  | 系统应具备异常检测与实时提示功能 |  |  | 否 |  | 系统具备异常检测与实时提示功能。 | 系统具备异常检测与实时提示功能，软件可提示运行过程中异常状态。 | 系统具备异常检测与实时提示功能。
11 | 安全提示监测指标 |  | 系统应具备安全监测功能，如压力异常、试剂耗尽等，并给出提示。 |  |  | 否 |  | 系统具备安全监测功能，如压力异常、试剂耗尽等，并给出提示。 | 系统具备安全监测功能，如模块状态异常、温度异常等，并给出提示。 | 系统具备安全监测功能，如压力异常、试剂耗尽等，并给出提示。
12 | 配置要求 | ★ | 包含主机1台，电脑1套，TTL接口模块1套，电源线、连接线缆等标准附件。 |  |  | 否 | 企业承诺 | 包含主机1台，电脑1套，TTL接口模块1套，电源线、连接线缆等标准附件。 | 包含主机1台，电脑1套，TTL接口模块1套，电源线、连接线缆等标准附件。 | 包含主机1台，电脑1套，TTL接口模块1套，电源线、连接线缆等标准附件。
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 是 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格并协助办理资产入库后，6个月内付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 是 | 企业承诺
3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 是 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 是 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 原厂授权或企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 是 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 |  |  | 是 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 是 | 企业承诺
9 | 售后服务5 （物联网） | ★ | 企业配合院方免费接入院内相关信息系统（包含但不限于免费提供接口或系统升级） |  |  | 是 | 企业承诺
10 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 是 | 企业承诺
11 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 |  | 专利证书 | 否 | 企业承诺
12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 是 | 企业承诺
采购实施建议
1 | 采购方式 | □公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 | □综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分
签字栏
需求拟定人员 |  | （由需求拟定经办人员签字）
需求部门 |  | （由需求部门领导签字）
技术部门 |  | （由技术部门领导签字）
注：1.采购单位编制采购需求时填写此表； 2.经济要求和技术要求应当客观，需逐条明确“是否量化”，量化指标应当明确相应等次，有连续区间的按照区间划分等次； 3.采购单位根据项目实际情况及各项指标的重要程度，在序号列逐条进行标识（标识包含：“★”、“▲”或“无标识”）。采购评审时★、▲号 或无标识指标的重要程度逐级递减，评审赋分逐级减少，★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 4.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺； 5.“需求名称”前标记※号的为选填项，如无需求可删除此行； 6.需求内容只能为一条指标，不允许出现多个小标题； 7.经济要求不接受企业负偏离； 8.斜体为辅助编制需求内容，可根据项目实际情况描写。