薄膜干燥器技术规格书

一、技术要求

1 技术功能要求

1、设备用途：薄膜干燥器主要用于液液混合物料、热敏物料等在高真空下的快速连续分离。
2、必须满足以下所有主要性能指标及要求。
3、数量：1台

2 技术指标与配置要求
2.1技术指标 
*（1）蒸发温度：需满足RT-300℃的使用条件。
*（2）操作压力：低至0.001mbar。
*（3）处理量：0.02-0.2 kg/h。
*（4）干燥釜内件：辊轮式刮膜元件，最高耐温300℃，处理物料的最高粘度：1000mPa.s（操作温度下）。
*2.2配置要求

薄膜干燥器配置包括：进料系统、蒸发器、出料系统、加热及控温单元、设备框架及备品备件。

（1）进料系统
①非夹套式设计；
②进料器，容积100mL，顶部配管口塞；
③进料器配置针形阀门，带有“S”型回路结构，当有物料液封时，可以隔绝系统内的高真空环境，此时加料速度仅通过阀门开度控制，可无限次的补充原料。
（2）蒸发器

①辊轮式刮膜元件；
②辊轮材质：PTFE复合材料，最高耐温可达300℃；
③刮膜篮材质：SS 316L；
④密封形式：配置顶部密封法兰及唇式机械密封；
⑤驱动电机：电机转速带有LED数字显示，50-500r/min连续可调；
⑥用于连接转子及驱动电机的柔性联轴器。
（3）轻重组分出料收集系统各1套
①非夹套式设计，通过收集瓶出料；
②出料采用1个三分出料器连接3个收集瓶，材质硼硅玻璃3.3；
③50ml收集瓶3个。
（4）真空系统

①带有就地显示的一体式皮拉尼真空计，测量范围0.001-1000mbar；
②真空调节针阀，可连续调节真空大小，也可用于设备的真空放散；
③采用液氮制冷的冷阱，配50mL冷凝液收集瓶；
④真空管道及连接所需的卡具及软管。
（5）加热及控温单元

①主蒸发加热器：温度范围：RT-300℃（±0.01℃），加热功率≥3kW，采用导热油循环加热；
②内置冷凝器控温机：温度范围0-95℃（±0.1℃），带有加热制冷双功能，制冷功率@20℃ ≥200w，采用水或与乙二醇的混合物循环加热或制冷。
（6）设备框架，采用不锈钢管制作的框架，连接夹具为碳钢镀锌材质，框架底部配置4个带刹车功能的可移动脚轮。
（7）备品备件，包括安装及备用必须的备品备件，按厂家配置。
3 环境技术参数要求

3.1. 环境温度：15℃~40℃
3.2. 环境湿度：10~85%
3.3. 电源：220V//50Hz//单相电源
3.4. 通风橱：若物料具有刺激性气味或可能对人体及环境产生不良影响，建议将设备放置于通风橱内。

4 技术资料 
4.1 设备安装及操作说明；
4.2 各部件的随机文件（如有）。
二、交货期

合同签订生效后8-10周内交货。

三、安装、调试、操作培训

1. 供方交仪器的同时要提交仪器装箱清单、使用说明书等。

2. 仪器到达需方现场时，供方一周内派人到达需方进行仪器安装调试。

3. 仪器在安装调试和验收过程中，按有关技术协议所列指标执行。

4. 供方负责在实际演示操作培训前进行比较系统的理论培训，负责仪器原理、性能、用途的基本情况等培训。

5. 供方负责对需方操作人员进行免费仪器安装调试、操作、数据处理以及设备维护等方面技术培训，至需方技术人员完全掌握仪器结构、原理、性能、用途，能独立操作使用、维护保养、排除简单故障。

6. 供方完成了仪器的安装、调试和操作培训后，方可提交交付验收申请报告，需方组织供方和代理方有关人员进行仪器的验收；任何一方接到需方通知后未能准时参加验收，视为同意验收结果。

7. 仪器的操作培训除上述所述的初次操作培训外， 还包含该仪器经需方使用半年或一年后由供方组织，进行的二次免费培训，需方参加二次培训人员不少于2人，为需方技术人员解决在使用过程中存在的问题。 

四、质保及服务

1. 调试验收合格后提供质保期，质保期为12个月，最长不超过货到现场13个月。设备的正常磨损、玻璃件的人为损坏以及物料特性导致的设备腐蚀或损坏不在保修范围内。
2. 承诺设备投入使用后，若发生问题，对相关的技术问题能在4小时内及时进行响应，供方可通过电话、邮件等形式及时进行指导加以排除；若通过电话、邮件等在不能解决问题，供方工程师可在其后48小时内赶到需方现场进行维修处理。质保期内，供方为检修仪器发生的所有费用由供方承担（人为损坏以、未经培训人员操作设备引起的设备损坏、物料特性导致的设备腐蚀或损坏不包括在内）。质保期后，若仪器发生故障，供方可按优惠价收取相关服务费及材料费。

五、验收

1. 仪器到达清华大学实验室后，由使用部门组织供需双方有关人员按合同中规定的技术指标对设备进行验收。

六、其他

未尽事宜，双方协商解决。

PAGE  
3

