电化学工作站：

1.  八通道可独立使用，可进行同步或相同实验，且每个通道都可扩展功率放大器

2．使用标准坚固型机箱，机箱具备高扩展性，同一机箱可安装不同性能的通道卡

3．内置偏置电路以及可切换标准放大器

4.  电压、电流测量偏置：18位分辨率，准确度≤0.0005%（满量程）；

5.  信号采集：三路独立采集链路，使用自适应滤波、放大技术,采用18位ADC；

6. 具备丰富接口，可开展各种原位研究包括不限于红外、拉曼、色谱

4、施加电位精度：满量程读数0.1% ±1mV

5、施加电位分辨率：±100mV（3μV）

±1V （30μV）

±10V（300μV）

6、测量电位精度：满量程0.1% ±1mV

7、测量电位分辨率：≤760nV

8、施加/测量电流范围（每个通道）：±1A

9、施加电流精度：适读精度：±0.1%

10、测量电流精度：±0.1%读数±1pA

11、测量电流最小分辨率：≤0.3fA

12、测量电流量程：1nA-1A，测试过程中自动切换，具备TEDS智能导线调节。

13、恒电位带宽：1MHz

14、切换速度：10V/μs

15、上升时间：≤500ns

16、差分静电计带宽：≥10MHz

17、输入阻抗：≥1012Ω

18、漏电流：≤1pA

7. 电位扫描增量：≤0.05mV @1V/ms

8. 正弦波失真率：<0.05%

9．电流档：1nA～1A ，10档全自动量程，无需人为操作，实验过程自动切换量程

10、阻抗测量频率范围：10μHz-1MHz；可扩展至10MHz

11.参比电极输入偏置电流：≤0.1pA@25°C；

12.测试过程中能自动实时保存数据及自动导出excel等文件格式数据，可进行离线分析

13.可用于电极反应动力学，电解电压效率、不同电流(密度)下的电解效率、膜电极腐蚀研究等

14. 系统平台提供标准的底层动态库接口，以DLL动态库的形式实现，支持Labview、C++、C#、VisualBasic 等多种编译语言，支持BIT、控制系统等外部设备接入PHM系统平台，实现统一控制管理；

15.交货时需提供CMA或者CNAS检测报告，每台设备的出厂编号与检测报告中的设备出厂编号一致。

16.具备电分析、腐蚀、能源、阻抗模块

提供三年质保    2小时响应 24小时内到达现场