## Sheet1
采购需求表（物资类）
采购单位：（业务部门盖章）
采购计划编号 |  |  | 项目名称 | 多液路进样系统 | 最高限价（万元）
需求部门 |  |  | 联系人 |  | 联系方式
序号 | 需求名称 | 参数性质 | 需求具体内容 |  |  | 是否量化 | 备注（证明材料等其他要求） | 调研产品具体响应情况
技术要求 | [7 empty] | 品牌1：上海达迈生物科技有限公司 型号：Olyswitch A 联系人：孟琳 联系方式：15901610833 | 品牌1：上海澎赞生物科技有限公司 型号：FL-CP-Y 联系人：肖芷月 联系方式：13341632207 | 品牌3：苏州蓬勃科学仪器有限公司 型号：Merfish 2.0 联系人：王海燕 联系方式：17317200618
1 | 基本要求 | ★ | 系统应提供1–500 μL/min的宽范围流量控制能力，单路流量控制精度≤±5%，单次液路切换响应时间≤200 ms。通过闭环流量校正与高可靠性多路切换阀，保障长时间运行下液体输送的重复性与稳定性。 |  |  | 是 | 产品彩页 | 设备具备≥32路独立液体通道，支持全自动的程序化切换与顺序进样。系统需内置气泡消除装置及惰性材质管路，实现无人干预下的多轮液体置换、孵育与清洗流程。 | 支持≥72小时连续自动运行，单流程支持≥32次循环执行，并可实现同一液路的非连续多次调用。同时具备日志自动记录功能，完整保存液路编号、流速、切换时序等数据，满足高通量原位测序实验对可追溯性与稳定性的要求。 | 设备提供标准TTL触发接口，支持与显微镜、探测器等外部设备的硬件级同步联动。控制软件应允许液路顺序、流速、循环次数等参数独立设置，并可存储≥5个快速调用流程，实现与成像系统在时序上的精准匹配。
2 | 资质认证 | ★ |  |  |  | 否
3 | 工作原理 |  | 微流控多路进样基于多通道旋转切换阀与精密机械泵的协同工作，通过阀芯的快速定位实现不同液体源与公共流路的选择性导通。当控制指令发出后，阀体在毫秒级时间内完成通道切换，同时泵单元按设定流速将对应试剂输送至下游装置，从而实现多路液体的有序、可控输送。 |  |  | 否 |  | 利用微流控芯片或流路网络中的流体层流特性及低雷诺数条件下的可预测流动行为，通过精确控制各通道的开启时序与流体压力，在微通道内完成试剂的混合、置换、孵育及清洗等操作。内置的气泡消除装置确保流体界面的连续性与稳定性，避免气栓干扰反应进程。 | 系统作为自动化实验平台中的流体控制单元，通过TTL触发接口与外部设备（如显微镜、探测器、光源）实现硬件级同步。当接收到外部触发信号时，系统可在指定时间点精确启动液路切换或停止流动，确保流体事件与成像采集、光源激发等动作的时序严格匹配，适用于多轮循环反应与实时动态监测场景。 | 该装置通过嵌入式控制器执行预设的流程脚本，将液路编号、流速、运行时间、循环次数等参数转化为时序指令。控制器按时间轴依次驱动切换阀与泵组动作，支持同一液路的多次非连续调用及多流程嵌套，实现对复杂液体处理流程的自动化精确复现。
4 | 检测指标 | ▲ | 1. 多路进样通道 独立液体进样通道 ≥ 32 路，单路流量 1–500 μL/min（精度 ≤ ±5%），支持多通道自动切换，切换时间 ≤ 200 ms，切换可靠性 ≥ 1000 次连续无异常。 2. 液路材质与气泡控制 管路采用 PEEK 或化学惰性材料，耐受有机试剂；内置气泡消除装置，保障液体输送稳定性。 3. 大体积进样与拓展能力 预留 ≥ 4 个大体积进液接口（单接口 ≥ 100 mL），支持联合旋转切换阀拓展多个后端液体单元，提升实验通量。 4. 软件控制与流程管理 支持液路顺序、流速、时间独立设置；单流程 ≥ 32 次循环，支持同一液路非连续多次调用；内置 ≥ 5 个流程快速调用位；自动生成实验日志（含液路编号、流速、时间戳等）。 5. 外部触发与连续运行 提供标准 TTL 输入/输出接口，支持与外部设备联动；连续自动运行 ≥ 72 小时无需人工干预。 |  |  | 是 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 | 图像分析功能： 1. 支持荧光强度测量。 2. 支持区域和周长计算。 3. 支持数据分析。 微流控功能 1. 支持显微注射操作。 2. 支持加药等微流控操作。 3. 可对样品进行自动化液体处理与成像联动。 4.预留 ≥ 4 个大规模进液接口（单接口支持 ≥ 100 mL 试剂瓶），配合旋转切换阀可实现对多个后端装置的多路并行控制，有效提高单位时间内的实验处理能力。 5.系统配备标准TTL输入/输出接口，可实现与外部设备的硬件级触发与状态交互；在无人值守条件下，支持连续自动运行时间不低于72小时。 | 1. 多路进样与液路控制模块 进样通道：独立液体进样通道 ≥ 32 路，每路具备独立编号与可调用逻辑；预留 ≥ 4 个大体积进液接口（单接口 ≥ 100 mL） 管路材质：PEEK 或化学惰性材料，耐受常用缓冲液及有机试剂 流量控制：1–500 μL/min，实际流量与设定值偏差 ≤ ±5% 切换性能：支持多通道自动切换，单次切换时间 ≤ 200 ms，连续切换 ≥ 1000 次无异常 气泡控制：内置气泡消除装置，保障液体输送稳定性 通量拓展：支持联合旋转切换阀，实现单系统控制多个后端液体单元 连续运行：≥ 72 小时无人干预自动运行 外部触发：提供标准 TTL 输入/输出接口，用于与显微镜、探测器等外部设备联动 2. 控制软件功能 支持液路顺序、流速、时间参数独立设置 单流程支持 ≥ 32 次循环执行，支持同一液路在同一流程内非连续多次调用 内置 ≥ 5 个流程快速调用位 自动生成实验日志，记录液路编号、设定流速、实际运行时间、切换顺序、事件时间戳 | 单次装载 12 张切片，系统支持不少于32种试剂的独立进样与自动切换，单路流速在1~500 μL/min区间内可调，实际流量偏差不超过设定值的±5%。液路切换可在200毫秒内完成，且连续切换1000次以上仍保持无故障运行。可无人值守、批量自动连续追加扫描 扫描方式：支持 3 种扫描方式，具备扫描预览、图像调节功能 软件：Pannoramic Scannner 扫描控制软件与 SlideViewer 图像浏览软件，支持 1×、2×、5×、10×、20×、40× 无级缩放及图像标注 物镜转换器：3DHISTECH 电动物镜转换器，支持物镜电动切换 设备具备TTL触发接口，便于与显微镜、探测器等外围设备联动控制；系统可持续稳定运行72小时以上，全程无需人工干预。
5 | 自动校正 | ★ | 系统具备自动校正功能，确保流量与切换精度。 |  |  | 是 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 | 系统具备自动校正功能，确保流量与切换精度。 | 系统具备自动对焦功能，Z轴分辨率≤1μm；软件带标准曲线定量功能，自动生成原始荧光数据，实现浓度校正与定量校正。 | 系统内置自动校准机制，以保障流量输出与通道切换的准确性
6 | 探头 |  | 不涉及 |  |  | 否 |  | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
7 | 检测时间 | ▲ | 单次液路切换时间 ≤ 200 ms，系统响应时间满足实验流程连续性要求。 |  |  | 否 | 产品彩页或说明书或技术白皮书 | 单次液路切换时间 ≤ 200 ms，系统响应时间满足实验流程连续性要求。 | 单次液路切换时间 ≤ 200 ms，系统响应时间满足实验流程连续性要求。 | 高通量一次性处理1~96个样本，建库流程全自动完成，显著缩短人工操作时间。
8 | 色素浓度测量范围 |  | 不涉及 |  |  | 否 |  | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
9 | xxx脏血流量横向、纵向对比功能 |  | 不涉及 |  |  | 否 |  | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及
10 | 检测异常实时提示 |  | 系统应具备异常检测与实时提示功能，如液路堵塞、气泡异常等。 |  |  | 否 |  | 系统具备异常检测与实时提示功能。 | 系统具备异常检测与实时提示功能，软件可提示运行过程中异常状态。 | 系统具备异常检测与实时提示功能。
11 | 安全提示监测指标 |  | 系统应具备安全监测功能，如压力异常、试剂耗尽等，并给出提示。 |  |  | 否 |  | 系统具备安全监测功能，如压力异常、试剂耗尽等，并给出提示。 | 系统具备安全监测功能，如模块状态异常、温度异常等，并给出提示。 | 系统具备安全监测功能，如压力异常、试剂耗尽等，并给出提示。
12 | 配置要求 | ★ | 包含液体输送模块、多路切换模块，控制软件1套，气泡消除装置1套，TTL接口模块1套，电源线、连接线缆等标准附件。 |  |  | 否 | 企业承诺 | 包含液体输送模块、多路切换模块，控制软件1套，气泡消除装置1套，TTL接口模块1套，电源线、连接线缆等标准附件。 | 包含液体输送模块、多路切换模块，控制软件1套，气泡消除装置1套，TTL接口模块1套，电源线、连接线缆等标准附件。 | 包含液体输送模块、多路切换模块，控制软件1套，气泡消除装置1套，TTL接口模块1套，电源线、连接线缆等标准附件。
经济要求
1 | 交货时间、交货地点 | ★ | 合同签订后接甲方通知3个月内交付，交付地点由甲方指定。 |  |  | 是 | 企业承诺
2 | 付款及结算方式 | ★ | 签订合同付（预付）0%，物资到货（服务完成）验收合格并协助办理资产入库后，6个月内付95%。验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 是 | 企业承诺
3 | 履约保证金和质量保证金 | ★ | 验收合格且出质保期后无质量问题支付剩余5%（不超过5%） |  |  | 是 | 企业承诺
4 | 产品包装和运输要求 | ★ | 按照国家、行业相关标准规范，产品确保包装完好，运输确保不对产品造成损伤。 |  |  | 是 | 企业承诺
5 | 售后服务1 （质保） | ★ | 原厂保修年限不低于3年，全年故障停机时间不高于5%（按365日/年计算)。 |  |  | 是 | 原厂授权或企业承诺
6 | 售后服务2 （质保） | ★ | 保修期内免费提供定期维护保养服务，免费升级和维护软件，免费提供使用培训。 |  |  | 是 | 企业承诺
7 | 售后服务3 （质保） | ★ | 提供不少于3人次、0.5天的工程师维修培训。 |  |  | 是 | 企业承诺
8 | 售后服务4 （响应时间） | ★ | 维修响应时间≤2小时，维修到达现场时间≤24小时。 |  |  | 是 | 企业承诺
9 | 售后服务5 （物联网） | ★ | 企业配合院方免费接入院内相关信息系统（包含但不限于免费提供接口或系统升级） |  |  | 是 | 企业承诺
10 | 备品备件要求（零配件） | ★ | 由供应商承诺项目使用寿命周期内保证零配件供应。 |  |  | 是 | 企业承诺
11 | 知识产权 | ★ | 报价供应商应当保证采购单位在使用该物资或其任何一部分时，不受第三方侵权指控。同时，报价供应商不得向第三方泄露采购机构提供的技术文件等材料。 基于项目合同履行形成的知识产权和其他权益，其权属归采购单位所有，法律另有规定的除外 |  | 专利证书 | 否 | 企业承诺
12 | 物资编目编码、打码贴签要求 | ★ | 本项目对物资的编目编码、打码贴签要求，报价供应商应当予以明确响应，相关费用包含在报价中。 |  |  | 是 | 企业承诺
采购实施建议
1 | 采购方式 | □公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □单一来源 □询价
2 | 评审方法 | □综合评分法 □质量优先法 □经评审的最低价法
3 | 技术偏离要求 | ▲标识的指标负偏离≥2项，投标企业技术分值为0分
▲标识的指标和“无标识”指标负偏离≥3项，投标企业技术分值为0分
签字栏
需求拟定人员 |  | （由需求拟定经办人员签字）
需求部门 |  | （由需求部门领导签字）
技术部门 |  | （由技术部门领导签字）
注：1.采购单位编制采购需求时填写此表； 2.经济要求和技术要求应当客观，需逐条明确“是否量化”，量化指标应当明确相应等次，有连续区间的按照区间划分等次； 3.采购单位根据项目实际情况及各项指标的重要程度，在序号列逐条进行标识（标识包含：“★”、“▲”或“无标识”）。采购评审时★、▲号 或无标识指标的重要程度逐级递减，评审赋分逐级减少，★指标为必须响应指标，任意一项不满足要求即做废标处理； 4.★及▲标识的指标，采购单位要逐条明确证明材料，无法明确的默认由企业提供承诺； 5.“需求名称”前标记※号的为选填项，如无需求可删除此行； 6.需求内容只能为一条指标，不允许出现多个小标题； 7.经济要求不接受企业负偏离； 8.斜体为辅助编制需求内容，可根据项目实际情况描写。