## Sheet1
清华大学导热自动化项目参数
序号 | 设备名称 | 自动化配置 | 主要参数
1 | 导热材料反应系统工作站 | 导热材料反应系统 | 以导热复合材料 / 导热结构为核心，集成反应腔体、温控、换热、输送与测控，使化学反应在精确温度场、低热阻、高传热效率下进行。一边让物料发生合成、固化、催化等反应，一边通过高导热材料与结构把热量快速导入或导出，实现反应控温+强化传热+提升性能。 反应装置 1，5套1路磁力带加热搅拌装置， 2，温度范围室温-280℃，显示精度0.1℃。 3，转速范围0-2400RPM。 4，常压反应，惰性气体保护。 5，独立升降装置，自动氮吹，带冷凝回流。 6，温度控制可以分阶段进行控制。 7，氮吹装置具备阀控装置，氮吹管架，5路独立升降。 8，反应完成后机器人将样品瓶放置到冷却盒处冷却，制冷范围5-35℃。 9，一套压缩机组。 PLC控制系统： 1，主控制回路供电电源：AC220V 2，主控制回路安全防护：漏电保护 3，PLC扩展：可扩展I/O,模拟量 4，PLC通讯接口：以太网 5，PLC通讯协议：MODBUS TCP/IP 6, PLC功耗：＜20W 7, PLC供电电压：DC24V 8，工作环境温度：0-60°C 9，工作环境湿度：＜95%无结露 10，防护等级:IP20 11, 安装方式：导轨安装
2 |  | 气相色谱仪 | *界面显示：7寸工业彩色液晶屏 温控区域：8路 温控范围：室温以上5℃～450℃，增量：1℃，精度：±0.01℃ *程序升温阶数：30阶 *程升速率：0.1～120℃/min（高速型） 外部事件：6路 进样器种类：填充柱进样、毛细管进样 检测器数目：3个（最多）；FID、TCD、ECD、FPD和NPD任选 *高精度气体流量控制系统（EPC） *高精度气体流量控制、确保GC分析的准确性、确保日常分析效率、EPC控制精度0.01psi 气路控制： EPC方式 EPC工作模式：2种；恒流模式、恒压模式 EPC量程：压力：0～0.6MPa；流量0～100mL/min或0～500mL/min（空气） 压力传感器： 准确度：满量程的<±2% 重现性：<±0.05 KPa 温度系数：<±0.01 KPa/°C 流量传感器： 准确度：满量程的<±5% 重现性：<±0.5%(满量程) 量程：0～500mL/min 启动进样：手动、自动任选 通信接口：以太网 电源：220V±10%,50Hz；2500W（最大） 重量：50kg（约） 检测器技术指标 FID *检测限：Mt≤3×10-12g/s （正十六烷-异辛烷溶液）； 噪音：≤5×10-14A 漂移：≤1×10-13A/30min 线性范围： ≥106 TCD *5000mV•ml/mg（高灵敏）(苯-甲苯溶液) 噪声：≤10μV 基线漂移≤30μV/30min 线性范围：≥104 ECD 检测限：≤1×10-14g/s 噪声：≤0.03mV 基线漂移：≤0.2mV/30min 线性范围：≥103 放射源：63Ni FPD 检测限：(S)≤5×10-11g/s ,(P)≤1×10-12g/s； 噪声：≤0.03mV 基线漂移：≤0.2mV/30min 线性范围：≥103（S）,102（P）
3 |  | 气相样品自动前处理分装成套器具 | *156位超大位数样品盘，适合需要大位数样品检测的客户。 *功能性更强，一台自动进样器同时兼顾两个进样口进样工作,且不占用进样口。 注射器规格：1、15、10、25、50、100、250、500(单位: μl) 样品盘位数：162位样品盘 样品瓶位：156位 溶剂瓶位：2 位 (可扩展至6位) 废液瓶位：4位(可扩展至6位) 每瓶进样次数：1～99次 最大时间间隔：999分 最小进样量：0.1μl 最大进样量：250μl 方法选择：1～20个 最大支持进样口：多个 最大清洗针次数：99次 最大泵样次数：99次 最大泵样间隔：5000毫秒 粘度延时：0～60s 进样前、后驻留时间：0～120s（可以0.1s为单位调整） 进针速度：快速、慢速、用户自定义 抽取、进样速度选择：快速、慢速、用户自定义 进样模式：常规、连续、多层进样、PTV 控制方式：间隔自控、信号反控、PC控制
4 |  | 全自动氮氢空气一体气体发生器 | 空气气体流量0-2000ml\min、输出压力输出压力0.4Mpa，氢气气体流量0-300ml\min、纯度99.999%、输出压力0.4Mpa
5 |  | 气相专用工控电脑 + 自动打印终端 | 工业级主板，稳定耐用，适配气相色谱数据处理 配套色谱工作站软件 + 热敏打印机，自动打印谱图 / 报告