短程蒸发脱挥器技术规格书
一、技术要求

*1 技术功能要求

1、设备用途：用于高沸点、热敏性及易氧化产品在高真空条件下的连续和快速分离。

2、必须满足以下所有主要性能指标及要求。

3、数量：1台

*2 技术指标与参数要求
2.1主要技术参数：

（1）蒸发面积：≥0.01m2；
（3）蒸发温度：需满足RT-300℃的使用条件；
（4）操作压力：低至0.001mbar；
（5）处理量：0.02-0.2 kg/h。
（6）蒸发器材质：硼硅玻璃3.3，实验过程可视；
（7）带有内置冷凝器，冷凝面积：≥0.015㎡；

（8）加热方式：加热区域夹套式设计，采用导热油为加热介质；
（9）进出料管口：采用蒸发器顶部侧壁管道进料，具有脱气作用。进出料管口为NSH19标准磨口。
（10）双级旋片式真空泵，抽气速率：2.5m3/h；

（11）油扩散泵，抽气速率：40L/s。

2.2 主要装置部件要求：

1）装置部件要求详见表1。

2）提供供货清单、备品备件清单、专用工具清单等资料。
表1 实验装置主要设备、仪表、管阀件等名称、品牌、规格、数量清单

	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	短程蒸发脱挥器
	蒸发面积：≥0.01m2；

内置冷凝器冷凝面积：≥0.015m2；

蒸发温度：需满足RT-300℃的使用条件；

操作压力：低至0.001mbar；

处理量：0.02-0.2 kg/h；

材质：硼硅玻璃3.3。
	台
	1

	2
	旋片泵
	抽气速率：2.5m³/h
	台
	1

	3
	扩散泵
	抽气速率40L/s
	 台
	1


3 环境技术参数要求

3.1. 环境温度：15℃~40℃
3.2. 环境湿度：10~85%
3.3. 电源：220V//50Hz//单相电源
3.4. 尾气集中处理：设备使用过程中真空泵会产生废气，此设备配备了真空泵油过滤器，过滤器至房间集中废气管线之间的管道不在配置中，需由用户方自行连接。
3.5. 通风橱：若物料具有刺激性气味或可能对人体及环境产生不良影响，建议将设备放置于通风橱内。

4 技术资料 
4.1 设备安装及操作说明；
4.2 各部件的随机文件（如有）。
二、交货期

合同签订生效后30天内交货。

三、安装、调试、操作培训

1. 供方交仪器的同时要提交仪器装箱清单、使用说明书等。

2. 仪器到达需方现场时，供方一周内派人到达需方进行仪器安装调试。

3. 仪器在安装调试和验收过程中，按有关技术协议所列指标执行。

4. 供方负责在实际演示操作培训前进行比较系统的理论培训，负责仪器原理、性能、用途的基本情况等培训。

5. 供方负责对需方操作人员进行免费仪器安装调试、操作、数据处理以及设备维护等方面技术培训，至需方技术人员完全掌握仪器结构、原理、性能、用途，能独立操作使用、维护保养、排除简单故障。

6. 供方完成了仪器的安装、调试和操作培训后，方可提交交付验收申请报告，需方组织供方和代理方有关人员进行仪器的验收；任何一方接到需方通知后未能准时参加验收，视为同意验收结果。

7. 仪器的操作培训除上述所述的初次操作培训外， 还包含该仪器经需方使用半年或一年后由供方组织，进行的二次免费培训，需方参加二次培训人员不少于2人，为需方技术人员解决在使用过程中存在的问题。 

四、质保及服务

1. 调试验收合格后提供质保期，质保期为12个月，最长不超过货到现场13个月。设备的正常磨损、玻璃件的人为损坏以及物料特性导致的设备腐蚀或损坏不在保修范围内。
2. 承诺设备投入使用后，若发生问题，对相关的技术问题能在4小时内及时进行响应，供方可通过电话、邮件等形式及时进行指导加以排除；若通过电话、邮件等在不能解决问题，供方工程师可在其后48小时内赶到需方现场进行维修处理。质保期内，供方为检修仪器发生的所有费用由供方承担（人为损坏以、未经培训人员操作设备引起的设备损坏、物料特性导致的设备腐蚀或损坏不包括在内）。质保期后，若仪器发生故障，供方可按优惠价收取相关服务费及材料费。

五、验收

1. 仪器到达清华大学实验室后，由使用部门组织供需双方有关人员按合同中规定的技术指标对设备进行验收。

六、其他
有关技术方面未尽事宜，双方协商解决。
PAGE  
3

